# Приказ Минздрава СССР от 10 октября 1991 г. N 287
"О введении в действие отраслевых методических указаний
ОМУ 42-21-35-91 "Правила эксплуатации и требования безопасности
при работе на паровых стерилизаторах"

В целях установления единых правил эксплуатации и требований безопасности при работе на паровых стерилизаторах:

утверждаю отраслевые методические указания ОМУ 42-21-35-91 "Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах". Приказываю:

1. Ввести в действие ОМУ 42-21-35-91 с 1 июля 1992 года.

2. Закрепить ОМУ 42-21-35-91 за Всесоюзным научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ) Минздрава СССР (т. Леонов Б.И.).

3. Директору ВНИИИМТ (т. Леонов Б.И.) обеспечить выполнение плана мероприятий по внедрению ОМУ 42-21-35-91 согласно приложению.

4. Отменить с 1 июля 1992 года "Правила по эксплуатации и требования безопасности при работе на автоклавах", утвержденные Минздравом СССР 30.03.71 года.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Главное медико-техническое управление Минздрава СССР (т. Бельгов В.Е.).

| Заместитель Министра | В.В.Громыко |
| --- | --- |

# Отраслевые методические указания
ОМУ 42-21-35-91
"Стерилизаторы медицинские паровые. Правила эксплуатации
и требования безопасности при работе на паровых
стерилизаторах"

Взамен Правил по эксплуатации и технике безопасности при работе на автоклавах, утвержденных МЗ СССР 30 марта 1971 г.

Приказом Министерства здравоохранения СССР N 287 от 10.10.91 г. срок действия установлен с 1 июля 1992 г. на срок до 1 июля 1997 года.

Комментарий ГАРАНТа

О продлении срока действия настоящих указаний до 15 января 2004 г. см. приказ Минздрава РФ от 18 октября 2002 г. N 318

О продлении срока действия настоящих указаний до 15 января 2002 г. см. приказ Минздрава РФ от 4 июня 2001 г. N 183

О продлении срока действия настоящих указаний до 1 июня 2001 г. см. приказ Минздрава РФ от 9 июня 2000 г. N 210

О продлении срока действия настоящих указаний до 1 июня 2000 г. см. приказ Минздрава РФ от 1 февраля 1999 г. N 31

О продлении срока действия настоящих указаний до 1 января 1999 г. см. приказ Минздрава РФ от 6 июня 1997 г. N 176

Настоящие отраслевые методические указания (ОМУ) устанавливают Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на стерилизаторах медицинских паровых отечественного и зарубежного производства, предназначенных для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, хирургического белья, медицинских инструментов, хирургических перчаток, флаконов с растворами и других изделий медицинского назначения, находящихся в учреждениях, предприятиях и организациях Министерства здравоохранения.

ОМУ не распространяются на стерилизаторы паровые, которые по своему устройству, назначению, области применения и условиям эксплуатации относятся к технологическому оборудованию, предназначенному для стерилизации изделий медицинского назначения в процессе их производства.

ОМУ определяют общие правила и порядок ввода в эксплуатацию стерилизаторов паровых, подготовки и аттестации обслуживающего персонала, правила эксплуатации стерилизаторов медицинским и техническим персоналом и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах.

# 1. Общие положения

1.1. Для стерилизации изделий медицинского назначения используют паровые стерилизаторы отечественного и зарубежного производства, разрешенные к применению Министерством здравоохранения СССР и соответствующие требованиям ГОСТ 19569-89 и настоящих ОМУ.

1.2. Стерилизацию изделий медицинского назначения проводят в соответствии с нормативно-техническими документами и официальными инструктивно-методическими документами МЗ СССР.

Комментарий ГАРАНТа

Приказом Минздрава СССР от 30 августа 1985 г. N 1156 утверждены расчетные нормы времени на стерилизацию изделий медицинского назначения

1.3. Запрещается:

1.3.1. Эксплуатировать стерилизаторы паровые при отсутствии акта обследования стерилизатора и помещения, где устанавливаются стерилизаторы, приказа по учреждению здравоохранения об открытии стерилизационного отделения и вводе в эксплуатацию стерилизатора, а также стерилизаторы паровые, не прошедшие проверку на соответствие требованиям технического освидетельствования в установленные сроки.

1.3.2. Производить изменения конструкции стерилизатора в процессе монтажа, ремонта и эксплуатации.

1.3.3. Допускать к эксплуатации медицинских паровых стерилизаторов технический и медицинский персонал, не прошедший предварительного обучения и не аттестованный в установленном настоящими ОМУ порядке.

1.3.4. Нарушать требования настоящих ОМУ и эксплуатационной документации на стерилизатор.

1.4. Ответственность за выполнение настоящих ОМУ возлагается на руководителя учреждения и лиц, осуществляющих надзор и отвечающих за безопасную эксплуатацию стерилизаторов, назначенных приказом по лечебному учреждению (приложение 2).

1.5. Контроль за соблюдением настоящих ОМУ осуществляют: администрация и профсоюзный комитет лечебного учреждения, предприятия, осуществляющие монтаж и техническое обслуживание стерилизаторов, техническая инспекция труда профсоюза и служба охраны труда отрасли.

# 2. Порядок ввода в эксплуатацию стерилизаторов и
стерилизационных отделений

2.1. Общие указания

2.1.1. Последовательность выполнения работ при организации стерилизационных отделений, состав комиссии и перечень необходимой документации, составляемой по этапам, приведены в Приложении 1 (справочном).

2.1.2. Порядок работы комиссии по обследованию стерилизационных помещений включает:

- рассмотрение технической документации;

- осмотр помещения и стерилизатора;

- составление и утверждение акта обследования стерилизационного помещения.

2.1.3. Открытие стерилизационного отделения и ввод в эксплуатацию стерилизаторов разрешается после устранения всех замечаний комиссии и издания приказа по лечебному учреждению по организации надзора и безопасной эксплуатацией стерилизаторов. Форма приказа приведена в Приложении 2 (рекомендуемом).

2.1.4. Объем технического освидетельствования перед вводом в эксплуатацию стерилизатора и методика его проведения определяется эксплуатационной документацией на стерилизатор и настоящих ОМУ, п. 4.3.

2.1.5. Установка парового стерилизатора производится в соответствии с эксплуатационной документацией специалистами ПТО "Медтехника" или штатным персоналом лечебного учреждения, имеющего соответствующий допуск.

2.1.6. На каждом стерилизаторе после его установки должна быть табличка с указанием:

- регистрационного номера книги учета и освидетельствования стерилизаторов;

- разрешенного давления;

- числа месяца и года следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

2.1.7. Акт об установке стерилизатора подписывается представителями местного отделения "Медтехника" или завода-изготовителя и лицами учреждения, ответственными по надзору за безопасную эксплуатацию.

2.1.8. Начало эксплуатации стерилизационного отделения оформляется приказом по лечебному учреждению.

2.1.9. Администрация учреждения обязана обеспечить эксплуатацию стерилизаторов и содержать стерилизационные отделения в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на стерилизатор и настоящих ОМУ.

2.2. Требования к помещениям для установки паровых стерилизаторов.

2.2.1. Установка паровых стерилизаторов малых объемов, не более 30 куб. дм, допускается в любых производственных помещениях лечебно-профилактических учреждений, с соблюдением основных требований, предъявляемых к помещениям, предназначенным для эксплуатации паровых стерилизаторов и с соблюдением мер безопасности, включенных в ОМУ.

2.2.2. Установка паровых стерилизаторов средних (не более 220 куб. дм) и больших (более 220 куб. дм) объемов должна быть произведена в помещениях в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на стерилизатор и настоящих ОМУ (разд. 2).

2.2.3. Все помещения для установки паровых стерилизаторов должны иметь естественное и искусственное освещение, фрамуги или форточки в окнах и приточно-вытяжную вентиляцию.

2.2.4. Дверь должна открываться из помещения и во время работы стерилизатора не должна запираться. Двери не должны быть застекленными.

2.2.5. Пол должен быть выполнен из токонепроводящих материалов. Необходимо покрывать рабочую зону токопроводящего пола (плиточного, ксилолитового и т.п.) диэлектрическим резиновым ковриком, отвечающим требованиям "Правил использования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках".

2.2.6. Покрытие или окраска стен, потолка, пола помещений должны быть устойчивы к средствам санитарной обработки и не выделять при этом неприятные запахи и токсические вещества. Рекомендуется облицовка стен (на высоту не менее 1,8 м от пола) глазурованной плиткой, окраска стен и потолка водоэмульсионной краской. Применять нитрокраски запрещается.

2.2.7. Электрические стерилизаторы подключаются к сети через автономный рубильник или автоматический выключатель.

Включение стерилизатора через штепсельную розетку категорически запрещается.

Рубильник или автоматический выключатель устанавливаются на расстоянии 1,6 м от пола и не далее 1 м от места расположения стерилизатора. Подключение к этому рубильнику или автоматическому выключателю других потребителей электроэнергии запрещается.

2.2.8. Все стерилизаторы, кроме огневых, должны быть заземлены в соответствии с требованиями: "Инструкции по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях Минздрава СССР". Использовать в качестве заземляющих проводников водопроводные трубы, сети центрального отопления, канализации, трубопроводы для горячих и взрывоопасных смесей запрещается.

2.2.9. Состав помещений стерилизационных отделений определяется количеством устанавливаемого оборудования, конструктивными особенностями стерилизаторов, с учетом требований, изложенных в "Пособии" к СНиП 2.08.02-89.

2.2.10. Стерилизаторы должны быть размещены в стерилизационном помещении таким образом, чтобы ни один из них не препятствовал эвакуации другого стерилизатора, любого оборудования стерилизационной, а также обслуживающего персонала.

Эвакуационный путь должен быть шириной не менее 2 м.

Примерный план установки стерилизаторов приведен в Приложении 3.

2.2.11. Площадь помещений определяется в соответствии с "Пособием по проектированию учреждений здравоохранения" к СНиП 2.08.02-89 с учетом количества коек учреждения. Площадь помещения центральных стерилизационных для больниц, диспансеров, родильных домов, аптек стационаров приведена в Приложении 4.

2.2.12. Стерилизационные отделения не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах.

2.2.13. В стерилизационном помещении не должно быть временных (фанерных, стеклянных и пр.) перегородок. Запрещается проведение в стерилизационных работ, не связанных с эксплуатацией или ремонтом стерилизаторов.

2.2.14. Полы в стерилизационном помещении должны быть ровными без перепадов и ступеней (при наличии перепадов должны быть предусмотрены пологие пандусы, составляющие угол не более 15 градусов к горизонтали).

2.2.15. В применяемых осветительных приборах с лампами накаливания, должны быть предусмотрены сплошные (закрытые) рассеиватели.

2.2.16. В стерилизационном помещении должна быть предусмотрена шина защитного заземления сопротивлением не более 10 Ом, выполненная в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок", "Инструкции по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях МЗ СССР", ГОСТ 12.2.025-76, проложенная по периметру помещения на высоте 20 см от пола. На шине должны быть предусмотрены клеммы для подсоединения других видов медицинского оборудования, применяющихся на этапах мойки, дезинфекционной и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения.

2.2.17. Общий выключатель потребителей электроэнергии необходимо устанавливать перед входом в стерилизационное помещение.

2.2.18. Стерилизационное помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

2.2.19. В стерилизационном помещении должна быть предусмотрена внешняя и внутренняя телефонная связь.

2.3. Состав технической документации стерилизационных отделений.

2.3.1. С целью отражения достоверной информации о техническом состоянии стерилизационного оборудования, его правильной и безопасной эксплуатации обслуживающим персоналом, стерилизационные отделения учреждений должны иметь следующие документы:

- журнал учета стерилизационных циклов (Приложение 5);

- журнал проведения инструктажа на рабочем месте (Приложение 6);

- инструкцию по технике безопасности при работе в стерилизационных (Приложение 7. Типовая инструкция);

- памятку-рекомендацию по правильной загрузке парового стерилизатора (Приложение 8);

- паспорт на стерилизатор (Приложение 2).

2.3.2. В том случае, когда стерилизационное отделение снабжается паром от централизованного источника в инструкции по технике безопасности должны быть отражены требования безопасности при работе с паропроводом.

# 3. Порядок подготовки медицинского персонала,
эксплуатирующего стерилизаторы паровые

3.1. Лица, назначенные ответственными за надзор и безопасную эксплуатацию стерилизаторов, должны пройти предварительное обучение на курсах повышения квалификации кадров, организуемых органами здравоохранения, ответственными за подготовку и использование медицинских кадров.

3.2. Обучение медицинского персонала по правилам эксплуатации стерилизаторов и соблюдению правил безопасности при работе с ними проводится по специальной программе (Приложение 9).

3.3. Организация обучения медицинского персонала возлагается на руководство учреждения здравоохранения и проводится на соответствующих курсах повышения квалификации медицинских сестер, медкурсах системы здравоохранения республик или учебно-курсовых комбинатах соответствующего профиля.

3.4. Лицам, сдавшим экзамен, после окончания курсов выдается удостоверение. Они обязаны ежегодно проходить проверку знаний с отметкой в удостоверении о проведенной аттестации.

3.5. Удостоверение, подтверждающее окончание курсов, действительно в течение 5 лет. По истечении указанного срока персонал должен пройти повторное обучение на курсах и сдать экзамен.

3.6. Персонал, обслуживающий стерилизаторы, должен иметь удостоверение при себе.

3.7. Допуск к обслуживанию стерилизаторов лиц, не имеющих удостоверений, запрещается.

3.8. С целью проведения аттестации обслуживающего персонала приказом по учреждению создается постоянно действующая комиссия (Приложение 2).

3.9. Форма протокола проверки знаний (аттестации) персонала приведена в Приложении 10.

3.10. Проверку знаний обслуживающего персонала на право допуска к самостоятельной работе проводит утвержденная руководителем учреждения комиссия в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности больше года;

- при приеме на работу персонала, ранее аттестованного в других учреждениях;

- по требованию представителя администрации, ответственного по надзору за стерилизаторами и технического инспектора труда профсоюза.

3.11. Допуск лиц к самостоятельной работе на стерилизаторах осуществляется в соответствии с Приложением 7.

3.12. Перечень сотрудников, аттестованных на право самостоятельной работы со стерилизаторами, оформляется приказом по учреждению.

# 4. Правила эксплуатации стерилизаторов
техническим персоналом

4.1. Общие указания

4.1.1. В процессе эксплуатации стерилизаторов технический персонал выполняет следующие основные виды работ:

- монтаж, установку, ввод в эксплуатацию и демонтаж стерилизаторов;

- техническое обслуживание;

- техническое освидетельствование, включающее внешний и внутренний осмотр стерилизатора и проведение гидравлических испытаний.

4.1.2. Все работы по эксплуатации стерилизаторов должны осуществляться только специально обученным техническим персоналом, имеющим право допуска к самостоятельной работе по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту паровых стерилизаторов.

4.1.3. Работы, производимые техническим персоналом, включая представителей ПТО "Медтехника" и лечебного учреждения, должны производиться в соответствии с эксплуатационной документацией на стерилизатор.

4.2. Порядок проведения монтажа, установки, ввода в эксплуатацию и демонтажа стерилизаторов

4.2.1. Монтаж стерилизаторов производится предприятиями "Медтехника". С разрешения организаций "Медтехника" допускается монтаж стерилизаторов другими специализированными организациями или штатным персоналом учреждений здравоохранения.

4.2.2. Монтаж особо сложных моделей стерилизаторов осуществляется предприятиями-изготовителями, а импортной - фирмами-поставщиками или их полномочными представителями.

4.2.3. Вызов учреждением здравоохранения специалистов для проведения монтажа и наладки стерилизаторов должен согласовываться с предприятием "Медтехника".

4.2.4. Монтаж стерилизаторов производится по эксплуатационной документации на стерилизатор в помещениях, соответствующих проекту и СНиПу, в которых закончены все строительные, электротехнические и отделочные работы.

4.2.5. Пусконаладочные работы (наладка, регулировка, обкатка, апробирование) стерилизаторов производятся при наличии постоянного энерго- и водоснабжения, заземляющих устройств и других инженерных коммуникаций, обеспечивающих работу стерилизаторов.

4.2.6. Дефекты импортных стерилизаторов, обнаруженные в процессе ввода в эксплуатацию в гарантийный период, устраняются за счет фирм-изготовителей. Для организации работы по устранению выявленных дефектов учреждение - владелец стерилизатора, должно направить во В/О "Союзмедтехника" дефектный акт, составленный представителем бюро торговой экспертизы.

4.3. Порядок проведения технического освидетельствования

4.3.1. Техническое освидетельствование проводят лица, ответственные за исправное техническое состояние, специалисты ПТО "Медтехника".

4.3.2. Техническому освидетельствованию должны подвергаться стерилизаторы перед пуском в работу, периодически и досрочно.

4.3.3. Периодичность проведения технического освидетельствования устанавливается настоящим ОМУ и специалистами ПТО "Медтехника", если периодичность не установлена в эксплуатационной документации на стерилизатор.

4.3.4. Досрочному техническому освидетельствованию стерилизатор подвергается в случаях:

- проведения ремонтных работ с применением сварки;

- демонтажа и установки его на новом месте;

- необходимости, установленной лицом, осуществляющим надзор за стерилизаторами, или лицами, ответственными за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию.

4.3.5. В процессе технического освидетельствования проводятся следующие работы:

4.3.5.1. Осмотр наружных поверхностей стерилизатора.

4.3.5.2. Устранение, в случае выявления, дефектов наружных поверхностей.

4.3.5.3. Исправность установленной арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных клапанов;

- состояние опорных конструкций, наличие заземления, состояние надписей;

- осмотр доступных внутренних поверхностей стерилизатора.

4.3.5.4. Проверка манометров и вакуумметров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев.

4.3.5.5. Гидравлические испытания.

4.3.6. Осмотр доступных внутренних поверхностей стерилизаторов производят в следующем порядке:

- из стерилизационной камеры удаляют стерилизуемые материалы, а также находящиеся в ней приспособления для их размещения;

- снимают защитные кожухи со всех узлов стерилизатора, работающего под давлением;

- стенки пароводяной и стерилизационной камер, парогенератор тщательно очищают от накипи или продуктов коррозии, осматривают для выявления следов межкристаллической коррозии, раковин, вмятин и других дефектов;

- арматуру стерилизатора снимают, очищают от накипи и ремонтируют, краны и клапаны протирают (в соответствии с эксплуатационной документацией на стерилизатор);

- в зависимости от технического состояния стерилизатор запрещают к эксплуатации или подвергают гидравлическому испытанию, по результатам которого дается заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации. (Порядок проведения гидравлических испытаний определен в ОМУ и эксплуатационной документации на стерилизатор.)

4.3.7. В зависимости от результатов технического освидетельствования стерилизатора, разрешается его эксплуатация или запрещается.

4.3.8. Результаты и сроки следующих технических освидетельствований должны записываться в паспорт стерилизатора и в книгу учета и освидетельствования стерилизаторов лицом, проводившим его техническое освидетельствование.

4.4. Порядок проведения гидравлических испытаний

4.4.1. В процессе гидравлических испытаний проводятся следующие работы:

- заполняются испытуемые сосуды (парогенератор, стерилизационная камера) водой;

- доводится давление воды в испытуемых сосудах до величины, превышающей в 1,5 раза рабочее давление, указанное в паспорте на конкретный вид стерилизатора;

- выдерживается установленное давление в течение 5 минут и затем снижается до рабочего давления, указанного в паспорте на стерилизатор;

- осматривается поверхность испытуемого сосуда для определения возможных разрывов, деформаций стенок, течи, наличия влаги на сварных швах и соединениях.

4.4.2. Стерилизатор признается выдержавшим испытание, если не выявлено:

- признаков разрыва стенок стерилизатора, парогенератора и других деталей, узлов;

- выпучивания или других признаков деформации стенок стерилизатора;

- увлажнений в сварных соединениях;

- негерметичности в соединениях трубопроводной арматуры.

4.4.3. При выявлении капель и увлажнения сварных швов и стенок стерилизатор считается не выдержавшим гидравлических испытаний.

4.4.4. Результаты и сроки следующих технических освидетельствований с проведением гидравлических испытаний, проводимых не резе 1 раза в 8 лет, должны записываться в эксплуатационную документацию на стерилизатор и в книгу учета и освидетельствования стерилизаторов лицом, проводившим испытания.

4.5. Порядок проведения технического обслуживания стерилизаторов.

4.5.1. Для проведения технического обслуживания и ремонта установленного оборудования организация - владелец стерилизаторов должна заключить договор с территориальным предприятием "Медтехника" (приказ Минздрава СССР от 3.10.90 г. N 394).

Допускается техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладка стерилизаторов штатным персоналом учреждений, прошедшим обучение и имеющим соответствующее удостоверение.

Порядок организации технического обслуживания медицинской техники регламентируется типовым положением "О комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники" (Приложение 11 п. 12), эксплуатационной документацией на стерилизатор и настоящими ОМУ.

Комментарий ГАРАНТа

См. также Методические рекомендации "Техническое обслуживание медицинской техники", утвержденные Минздравом РФ и Минпромнауки РФ 24 сентября, 10 октября 2003 г.

# 5. Правила эксплуатации стерилизаторов
медицинским персоналом

5.1. Порядок подготовки к работе стерилизатора

5.1.1. Перед началом работы на паровом стерилизаторе обслуживающий персонал должен:

- произвести осмотр доступных наружных поверхностей парообразователя, стерилизационной камеры, трубопроводов, корпуса с целью выявления внешних дефектов;

- произвести осмотр крепления крышки или дверей стерилизационной камеры;

- произвести осмотр манометра с целью установления целостности стекла и положения стрелки на нулевой отметке;

- проверить целостность водомерного стекла;

- проверить заземление корпуса стерилизатора;

- проверить наличие диэлектрического резинового коврика перед стерилизатором, если пол выполнен из токопроводящего материала;

- проверить наличие индикаторных лампочек на пульте панели управления, самописцев, устройств для загрузки и выгрузки и т.п.;

- произвести проверку работы предохранительного клапана в соответствии с эксплуатационной документацией на стерилизатор;

- заполнить парообразователь водой, не допуская образования воздушных пробок. В том случае, когда стерилизационное отделение снабжается паром от централизованной системы пароснабжения, в отделении должны быть разработаны инструкции последовательности включения, отключения подачи пара.

5.1.2. При обнаружении неисправностей (разбитое водоуказательное стекло, разрыв прокладки, повреждения корпуса стерилизатора, смещение стрелки манометра с нулевой отметкой и др.) работу не начинают, а сообщают о неисправностях ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизатора.

5.2. Проведение стерилизации (общие указания)

5.2.1. При отсутствии неисправностей устанавливают параметры стерилизации (температуру, давление, время) с учетом стерилизуемых материалов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации стерилизатора, в режимах соответствующих ГОСТ 19569 и официальным инструктивнометодическим документам МЗ СССР.

5.2.2. К заполненным стерилизационным коробкам или к упакованным в мягкую упаковку изделиям, подготовленным к стерилизации должна быть прикреплена бирка, на которой указывают содержимое и дату стерилизации. Перед стерилизацией у стерилизационных коробок типа КСФ боковые отверстия должны быть открытыми.

5.2.3. Загрузка стерилизуемых объектов в стерилизационную камеру должна проводиться в соответствии с Приложением 8.

5.2.4. Расположение химических тестов для контроля качества стерилизации в камере, их количество должно соответствовать требованиям официальных инструктивно-методических документов МЗ СССР.

5.2.5. При эксплуатации парового импортного стерилизатора персонал должен осуществлять работу в соответствии с изложенными в его паспорте требованиями.

5.2.6. После каждого законченного цикла стерилизации персонал должен убедиться в том, что в процессе стерилизации загруженных в камеру объектов была достигнута требуемая температура стерилизации. Контроль осуществляется по изменению цвета или физического состояния трех образцов химического термотеста, которые были помещены в разных зонах стерилизационной камеры или внутри флакона с раствором и по термограмме.

5.2.7. Бактериологический контроль работы паровых стерилизаторов осуществляют работники городской дезинфекционной станции или дезинфекционных отделов СЭС:

- в централизованных стерилизационных отделениях не реже 2-х раз в год;

- в лечебно-профилактических учреждениях при отсутствии в них централизованных стерилизационных не реже 1 раза в год.

5.2.8. Эксплуатировать стерилизатор можно только после получения отрицательных результатов анализа баклабораторий.

5.3. Проведение стерилизации флаконов с растворами

5.3.1. Для безопасной работы при стерилизации растворов в паровых стерилизаторах общего назначения, исключения возможности "разрыва" флаконов с горячим простерилизованным раствором и обеспечения надежности процесса стерилизации персонал должен соблюдать следующие правила:

1. Для равномерного нагрева загруженные в стерилизационную камеру флаконы должны быть размещены в специальных загрузочных емкостях (перфорированных кассетах, корзинах, стерилизационных коробках) с зазором не менее 1 мм в горизонтальной плоскости и не менее 5 мм в вертикальной плоскости.

2. Заполнение парообразователя водой и продувка стерилизационной камеры для удаления из нее воздуха осуществляются согласно инструкции по эксплуатации стерилизатора.

3. Персонал должен соблюдать режимы стерилизации (давление, температура, время стерилизационной выдержки) согласно статьи ВФС 42-1501-85 "Стерилизация" Госфармакопеи СССР XI издания.

4. После окончания времени стерилизационной выдержки и отключения стерилизатора от сети электропитания персонал должен закрыть вентиль "пар в камеру" и постепенно, в течение 15 - 20 мин., снижать давление в стерилизационной камере путем неполного открытия вентиля "воздух, пар из камеры": за 3 - 4 минуты давление в стерилизационной камере должно снижаться не более, чем на 0,2 атм.

5. Когда давление в стерилизационной камере снизится до атмосферного, о чем судят по расположению стрелки манометра против "0"-вой отметки шкалы, следует ослабить зажимы (затвор) крепления дверей или крышки стерилизационной камеры, удостовериться в отсутствии избыточного давления, после чего слегка приоткрыть камеру на 10 - 15 мин. для полного удаления оставшегося пара. Если стерилизатор снабжен системой вакуумной подсушки простерилизованных объектов, следует открыть вентиль или кран, через который атмосферный воздух подается в стерилизационную камеру.

При невыполнении этих требований может произойти "присасывание" дверей или крышки стерилизационной камеры, что обусловлено конденсацией оставшегося пара и снижением давления в камере ниже атмосферного.

По этим же причинам в стерилизационную камеру может засасываться вода через вентиль или кран "воздух, пар из камеры", на патрубок которого надета резиновая трубка, погруженная в емкость с охлаждающей водой, предназначенной для конденсации выпускаемого из стерилизационной камеры пара.

6. При температуре атмосферного воздуха ниже 18 градусов С следует закрыть фрамугу или форточки в стерилизационном помещении перед открытием дверей или крышки стерилизационной камеры. При контакте холодного воздуха с нагретым до 120 градусов С флаконом, в котором раствор находится под избыточным давлением, может происходить термический бой (разрыв) флаконов.

7. После полного выпуска оставшегося пара из стерилизационной камеры ее крышку или дверку полностью освобождают от фиксации и открывают.

8. Извлекать из стерилизационной камеры загрузочные емкости с простерилизованным во флаконе раствором или непосредственно флаконы разрешается, прикрываясь крышкой, не менее, чем через 20 - 30 мин. после открытия крышки или дверей стерилизационной камеры. За этот период температура простерилизованного во флаконе раствора и избыточное давление несколько снижаются.

Для снижения давления во флаконе при стерилизации раствора натрия гидрокарбоната необходима временная выдержка не менее 40 - 45 мин.

9. При извлечении горячих флаконов из стерилизационной камеры или загрузочных тележек и емкостей и размещении их на рабочем месте рекомендуется использовать полотенце или перчатки. Эту работу необходимо проводить с особой аккуратностью, не допуская сотрясений, резких рывков и ударов флаконов. Открытую загрузочную емкость (кассету, корзину) перед извлечением из стерилизационной камеры рекомендуется накрыть полотенцем или 1 - 2-х слойной салфеткой с целью защиты персонала от возможной травмы частицами стекла в случае "разрыва" флакона.

10. После извлечения флаконов из стерилизационной камеры необходимо убедиться в отсутствии частиц стекла от разбитых флаконов, и при их наличии удалить эти частицы из камеры. Необходимо также визуально убедиться, что частицы стекла, этикетка или другие предметы не попали в выходное отверстие трубопровода с вентилем "воздух, пар из камеры".

11. Необходимо помнить, что при стерилизации растворов во флаконах категорически запрещается применять (использовать) вакуумную систему подсушки.

12. Флаконы с простерилизованным раствором объемом от 100 мл рекомендуется выдержать в стерилизационной камере в течение времени (в зависимости от объема простерилизованного раствора), за период которого их температура снизится до 80 С градусов или ниже.

# 6. Требования безопасности при работе
на паровых стерилизаторах

6.1. Общие указания

6.1.1. Настоящие ОМУ обязательны для выполнения всеми должностными лицами, медицинским и инженерно-техническим персоналом, осуществляющими монтаж, ремонт и эксплуатацию паровых медицинских стерилизаторов.

6.1.2. Должностные лица, медицинский и инженерно-технический персонал, виновные в нарушениях требований безопасности при эксплуатации паровых стерилизаторов, несут личную ответственность, независимо от того, привело ли нарушение к аварии или несчастному случаю с людьми. В зависимости от характера нарушений, все указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности.

6.1.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить соответствующего руководителя. Руководитель должен организовать первую помощь пострадавшему, его доставку в лечебное учреждение, сообщить руководителю учреждения, инженеру по охране труда или лицу, выполняющему его функции, и в профсоюзный комитет о случившемся, сохранить для расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии.

6.1.4. Потенциально опасными при эксплуатации паровых стерилизаторов являются:

- высокое давление;

- электрический ток;

- высокая температура;

- шум;

- влажная среда.

6.1.5. Несоблюдение правил эксплуатации и требований безопасности при работе на паровых стерилизаторах может привести к:

- поражению электрическим током;

- ожогам от прикосновения к нагретым наружным частям стерилизатора и стерилизуемым объектам;

- ожогам паром при разгерметизации стерилизационной камеры и арматуры;

- механическим травмам при стерилизации флаконов с растворами.

6.2. Защитные меры по устранению опасных и вредных производственных факторов включают:

6.2.1. Соблюдение правил техники безопасности медицинским и техническим персоналом при выполнении всех видов работ на паровых стерилизаторах в соответствии с эксплуатационной документацией на стерилизатор и настоящих ОМУ.

6.2.2. Разработку, согласование и утверждение в установленном порядке инструкций, плакатов и надписей по охране труда и технике безопасности при эксплуатации паровых стерилизаторов.

На основе настоящих ОМУ, эксплуатационной документации и "Типовой инструкции по технике безопасности при работе стерилизационных", утвержденной МЗ СССР 14.06.1985 г., во всех лечебно-профилактических учреждениях и других подразделениях, эксплуатирующих стерилизаторы, а также на ремонтных предприятиях "Медтехника" должны быть разработаны "Инструкции по охране труда" для персонала, выполняющего монтаж, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию паровых стерилизаторов, учитывающих особенности медико-технологического использования стерилизаторов в конкретном учреждении.

Комментарий ГАРАНТа

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названной Типовой инструкции следует читать как "14 октября 1985 г."

Инструкции по охране труда" разрабатываются руководителем структурного подразделения, утверждаются руководителем или главным инженером учреждения и постановлением профсоюзного комитета, согласовываются с инженером по охране труда и председателем профсоюзного комитета.

В инструкциях по пожарной безопасности должен быть определен план действий обслуживающего персонала при экстренной эвакуации в случае пожара.

6.2.3. Для индивидуальной защиты персонала при проведении монтажа, технического обслуживания и эксплуатации стерилизаторов необходимы:

- диэлектрические перчатки;

- плексиглазовый щиток для защиты головы ПБТ-1 (ТУ 64-1-456-76) (для защиты от механических травм при проведении стерилизации флаконов с растворами);

- безопасный переносной светильник на напряжение не более 12 В; или 36 В;

- термовлагостойкий фартук;

- инструмент с диэлектрическими ручками;

- рукавицы суконные ГОСТ 12.4.010-75;

- перчатки вязаные двойные хлопчатобумажные ГОСТ 5007-87;

- аптечка с набором необходимых приспособлений и лекарственных средств для оказания первой медицинской помощи.

Руководитель стерилизованного отделения или структурного подразделения, куда входят стерилизационные, а также персонал, осуществляющий эксплуатацию стерилизаторов, несет ответственность за соблюдение действующих правил техники безопасности и соответствующих инструкций, а также за достаточность и полноту принятых на рабочем месте защитных мер, обеспечивающих безопасность исполнителей, окружающих лиц и среды.

6.2.4. Не допускаются к эксплуатации и подлежат ремонту паровые стерилизаторы в следующих случаях:

- при снижении электрической прочности изоляции электропроводки ниже норм, указанных в инструкции по эксплуатации или в паспорте;

- при превышении норм токов утечки между доступными для прикосновения частями стерилизатора и сетевой частью, указанных в инструкции по эксплуатации или паспорте;

- при подъеме давления в стерилизаторе выше разрешенного предела, несмотря на соблюдение инструкции по эксплуатации;

- при неисправности предохранительных клапанов;

- при обнаружении в элементах стерилизаторов, работающих под давлением, трещин, выпучки, пропускания пара (жидкости или потении в сварных швах, течи в болтовых соединениях, разрывов прокладок);

- при неисправности манометров и просроченных сроках их поверки;

- при неисправности указателя уровня жидкости;

- при неисправности предохранительных блокировочных устройств;

- при неисправности (отсутствии) предусмотренных контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

- при подтекании конденсата в местах соединений - более 5 капель в минуту (при пуске технологического пара);

- при нарушении герметичности уплотнений дверей и крышек стерилизационных и водопаровых камер, соединений контрольно-измерительных приборов, трубопроводов и арматуры;

- при неисправности или некомплектности крепежных деталей крышек;

- при повышении температуры наружных поверхностей стерилизаторов (крышек, дверей, сифонных трубок) над температурой окружающего воздуха после двух циклов стерилизации более чем на 45 градусов С (за исключением стерилизаторов типа ВКО и ВКУ);

- при превышении температуры поверхностей рукояток центрального затвора и маховичков, откидных болтов над температурой окружающего воздуха, после двух циклов стерилизации, более, чем на 30 градусов С.

6.2.5. Во время эксплуатации паровых стерилизаторов персоналу категорически запрещается:

- оставлять стерилизатор без присмотра в рабочем состоянии;

- эксплуатировать стерилизатор без заземления;

- эксплуатировать стерилизатор при неисправном состоянии или неотрегулированном предохранительном клапане, при неисправных блокирующих устройствах, показывающих и электроконтактных манометрах, а также по истечении срока их поверки;

- ослаблять крепление элемента крышки или дверей стерилизационной камеры при наличии в ней давления.

Вход в стерилизационное помещение во время работы стерилизатора разрешается только обслуживающему персоналу, а также лицам, осуществляющим надзор за эксплуатацией стерилизаторов.

Запрещается проводить работы, не связанные с эксплуатацией или ремонтом стерилизаторов, а также хранить посторонние предметы, загромождающие и загрязняющие помещения.

Приложение 1

Справочное

# Порядок ввода в эксплуатацию стерилизаторов и
стерилизационных отделений

┌───┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┐

│NN │Наименование│Организация,│Рекомендуемые│Документ,      │Место хра- │

│п/п│этапа работы│выполняющая │нормативные  │подтверждающий │нения до-  │

│   │            │работы      │документы для│окончание этапа│кументации │

│   │            │            │выполнения   │работы         │           │

│   │            │            │проектной ра-│               │           │

│   │            │            │боты         │               │           │

├───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 1 │     2      │     3      │      4      │       5       │     6     │

├───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┤

│1. │Подготови-  │            │             │               │           │

│   │тельные ра- │            │             │               │           │

│   │боты        │            │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │а) проектная│Специализи- │Альбом плани-│Рабочие черте- │           │

│   │документация│рованная    │ровочно-тех- │жи, утвержден- │           │

│   │на строите- │проектная   │нологических │ные в порядке, │           │

│   │льство ново-│организация │решений      │установленном  │           │

│   │го помещения│(строитель- │отделений    │для проектной  │           │

│   │или реконст-│ная)        │стерилизация │организации,   │           │

│   │рукция имею-│            │ГипроНИИздра-│разработавшей  │           │

│   │щегося      │            │ва           │проект         │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │            │            │СНиП (в том  │               │           │

│   │            │            │числе по вен-│               │           │

│   │            │            │тиляции)     │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │            │            │Настоящие ОМУ│               │           │

│   │            │            │Правила уст- │               │           │

│   │            │            │ройства элек-│               │           │

│   │            │            │троустановок │               │           │

│   │            │            │(ПУЭ)        │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │            │            │Инструкция по│               │           │

│   │            │            │защитному за-│               │           │

│   │            │            │землению эле-│               │           │

│   │            │            │ктромедицин- │               │           │

│   │            │            │ской аппара- │               │           │

│   │            │            │туры         │               │           │

│   │б) строите- │Строительно-│Правила по-  │Акт комиссии по│Администра-│

│   │льство и    │монтажная   │жарной безо- │приемке помеще-│ция лечеб- │

│   │приемка по- │организация │пасности     │ний в составе: │ного учре- │

│   │мещений в   │Учреждение- │             │1. Руководитель│ждения     │

│   │эксплуатацию│заказчик    │Проект на    │учреждения-за- │           │

│   │            │            │строительство│казчика - пред-│           │

│   │            │            │Нормативные  │седатель       │           │

│   │            │            │документы,   │2. Технический │           │

│   │            │            │перечисленные│инспектор Все- │           │

│   │            │            │в п. а       │союзной федера-│           │

│   │            │            │             │ции профсоюзов │           │

│   │            │            │             │работников     │           │

│   │            │            │             │здравоохранения│           │

│   │            │            │             │3. Инспектор   │           │

│   │            │            │             │пожарного над- │           │

│   │            │            │             │зора           │           │

│   │            │            │             │4. Инспектор   │           │

│   │            │            │             │санитарного на-│           │

│   │            │            │             │дзора          │           │

│   │            │            │             │5. Инспектор по│           │

│   │            │            │             │охране труда   │           │

│   │            │            │             │6. Председатель│           │

│   │            │            │             │профкома       │           │

│   │            │            │             │7. Представите-│           │

│   │            │            │             │ли организаций,│           │

│   │            │            │             │выполнявших ра-│           │

│   │            │            │             │боты           │           │

│   │            │            │             │               │           │

│ 2.│Пароснабже- │            │             │               │           │

│   │ние         │            │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │а) проект на│Специализи- │             │Рабочие черте- │Проектная  │

│   │систему цен-│рованная ор-│             │жи, разработан-│организа   │

│   │трализован- │ганизация   │             │ные и утверж-  │ция -      │

│   │ного парово-│            │             │денные в уста- │кальки,    │

│   │го снабже-  │            │             │новленном поря-│лечебное   │

│   │ния, монтаж-│            │             │дке            │учрежде    │

│   │ная схема и │            │             │               │ние -      │

│   │заказная    │            │             │               │копии      │

│   │спецификация│            │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │б) монтаж   │Монтажная   │             │Акты:          │Лицо, отве-│

│   │паропровода,│организация,│             │- монтаж паро- │тственное  │

│   │испытание на│имеющая пра-│             │провода        │за безопа- │

│   │прочность   │во вести    │             │               │сную эксп- │

│   │            │монтаж паро-│             │               │луатацию   │

│   │            │провода     │             │               │паровых    │

│   │            │            │             │               │стерилиза- │

│   │            │            │             │               │торов      │

│   │            │            │             │               │           │

│ 3 │Электроснаб-│            │             │               │           │

│   │жение       │            │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │а) проект на│Специализи- │ПУЭ, ПТБ     │Согласовано с  │Проектная  │

│   │электроснаб-│рованная ор-│             │"Медтехникой"  │организа-  │

│   │жение       │ганизация   │             │               │ция, ЛПУ   │

│   │план, расче-│            │             │               │           │

│   │тная схема  │            │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │б) электро- │Специализи- │ПУЭ, ПТБ     │Акт выполнения │Проектная  │

│   │монтаж      │рованная    │             │работ          │организа-  │

│   │            │строительная│             │               │ция, ЛПУ   │

│   │            │организация │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │в) замер за-│   -"-      │    -"-      │Акт замеров    │"Медтехни- │

│   │земления    │            │             │               │ка"        │

│   │            │            │             │               │           │

│ 4.│Водоснабже- │            │             │               │           │

│   │ние и кана- │            │             │               │           │

│   │лизация     │            │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │а) проект на│Проектная   │  СНиП       │Согласовано с  │Проектная  │

│   │ВК          │организация │             │"Медтехникой"  │организа-  │

│   │план. окса- │            │             │               │ция, ЛПУ   │

│   │нометрия    │            │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │б) монтаж   │Специализи- │  СНиП       │    -"-        │  -"-      │

│   │            │рованная    │             │               │           │

│   │            │строительная│             │               │           │

│   │            │организация │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │в) испытание│Специализи- │             │ Акт на испыта-│Строитель- │

│   │на прочность│рованная    │   -"-       │ ние           │ная органи-│

│   │            │строительная│             │               │зация, ЛПУ │

│   │            │организация │             │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│ 5.│Установка   │Лица, ответ-│Эксплуатаци- │Акт об установ-│Лицо, от-  │

│   │парового    │ственные по │онная доку-  │ке и стыковке  │ветственное│

│   │стерилизато-│надзору и   │ментация на  │стерилизатора, │за безопа- │

│   │ра          │безопасную  │стерилизатор │подписанный    │сную эксп- │

│   │            │эксплуатацию│             │представителями│луатацию   │

│   │            │стерилизато-│Инструкция по│организаций,   │стерилиза- │

│   │            │ров         │защитному за-│производивших  │тора       │

│   │            │Представи-  │землению эле-│работы         │           │

│   │            │тель местно-│ктромедицин- │Запись в форму-│           │

│   │            │го отделения│ской аппара- │ляре           │           │

│   │            │"Медтехника"│туры         │               │           │

│   │            │или завода- │ПУЭ, ПТЭ и   │               │           │

│   │            │изготовителя│ПТБ          │               │           │

│   │            │            │             │               │           │

│ 6.│Обследование│Комиссия,   │Настоящему   │Акт комиссии в │Администра-│

│   │стерилизаци-│назначенная │ОМУ          │составе:       │ция лечеб- │

│   │онного отде-│в соответст-│             │Представитель  │ного учре- │

│   │ления       │вии с прика-│             │организации,   │ждения -   │

│   │            │зом вышесто-│             │назначившей ко-│владельца  │

│   │            │ящей органи-│             │миссию - пред- │стерилиза- │

│   │            │зации, кото-│             │седатель       │тора       │

│   │            │рой подчине-│             │               │           │

│   │            │но леч.  уч-│             │Инспектор по   │           │

│   │            │реждений    │             │труду Всесоюз- │           │

│   │            │            │             │ной федерации  │           │

│   │            │            │             │профсоюзов ра- │           │

│   │            │            │             │ботников здра- │           │

│   │            │            │             │воохранения    │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │            │            │             │Инспектор пожа-│           │

│   │            │            │             │ронадзора      │           │

│   │            │            │             │               │           │

│   │            │            │             │Представитель  │           │

│   │            │            │             │местного отде- │           │

│   │            │            │             │ления "Медтех- │           │

│   │            │            │             │ники"          │           │

│   │            │            │             │               │           │

│ 7.│Открытие    │Администра- │Настоящий ОМУ│Приказ по лече-│Администра-│

│   │стерилизаци-│ция лечебно-│Акт комиссии │бному учрежде- │ция лечеб- │

│   │онного отде-│го учрежде- │по обследова-│нию об открытии│ного учреж-│

│   │ления - на- │ния - владе-│нию стерили- │стерилизацион- │дения      │

│   │чало работы │льца стери- │зационного   │ного отделения │           │

│   │            │лизатора    │отделения    │и вводе в эксп-│           │

│   │            │            │             │луатацию стери-│           │

│   │            │            │             │лизатора       │           │

└───┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┘

Приложение 2

Рекомендуемое

# Форма приказа по организации надзора и обеспечения
безопасной эксплуатации стерилизаторов медицинских паровых

Приказ по организации надзора и обеспечения безопасной эксплуатации стерилизаторов медицинских паровых

по _________________________________________________________________

(наименование лечебного учреждения)

г. _____________ N ______ от "    "______________ 19  г.

В целях организации надзора и обеспечения безопасной и  безаварийной

эксплуатации стерилизаторов медицинских паровых,

приказываю:

1. Представителем   администрации   для   осуществления  надзора  за

стерилизаторами медицинскими паровыми назначить _________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

2. Ответственным  лицом  за  безопасную  эксплуатацию стерилизаторов

медицинских паровых назначить ___________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

3. В своей повседневной работе ответственным лицам руководствоваться требованиями ОМУ, должностными инструкциями.

4. Руководителям стерилизационных отделений допуск персонала к работе на стерилизаторах медицинских паровых производить письменным распоряжением по отделению после положительного заключения медицинской комиссии, обучения, аттестации, а также проведения инструктажа на рабочем месте.

5. В соответствии с требованиями ОМУ утвердить постоянно действующую аттестационную комиссию для проверки знаний ОМУ и других нормативных документов по технике безопасности медицинского и технического персонала, работающего на стерилизаторах медицинских паровых в составе:

Главного инженера (главного врача)

- тов. ______________________________

(председатель)

Члены комиссии:

Представитель администрации, ответ-

ственный по надзору за стерилиза-

торами                          - тов. ______________________________

Ответственный за безопасную

эксплуатацию стерилизаторов     - тов. ______________________________

Инженер по охране труда и тех-

нике безопасности               - тов. ______________________________

Представитель профсоюзного коми-

тета                            - тов. ______________________________

6. Проверку знаний обслуживающего персонала проводить данной комиссией:

а) при перерыве в работе по специальности больше года;

б) при приеме на работу ранее аттестованного в других организациях персонала;

в) по требованию представителя администрации по надзору за стерилизаторами медицинскими паровыми и технического инспектора труда профсоюза.

7. Все изменения и дополнения к данному приказу оформлять отдельным приказом со ссылкой на номер настоящего приказа.

8. Контроль за выполнением данного приказа возложить на руководителя учреждения тов. ______________________________

9. Утвердить приложения к настоящему приказу N 1, 2, 3. ______________________________

(подпись)

Приложение N 1 (к приказу)

Перечень сотрудников, аттестуемых на право самостоятельной работы на стерилизаторах медицинских паровых:

Приложение N 2 (к приказу)

Перечень действующих журналов и инструкций в стерилизационных отделениях

1. Журнал учета стерилизационных циклов.

2. Журнал проведения инструктажа на рабочем месте.

3. Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных.

4. Памятка-рекомендация по правильной загрузке парового стерилизатора.

5. Паспорт стерилизатора.

Все журналы и инструкции должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью лечебного учреждения.

Заполнение паспорта ведется в установленном заводом-изготовителем порядке.

Приложение N 3 (к приказу)

Рекомендуемый состав лиц, ответственных по надзору и обеспечению безопасной эксплуатации стерилизаторов медицинских паровых

1. Лицо, ответственное по надзору за стерилизаторами, назначается из числа инженерно-технических работников (гл. инженер, гл. механик, руководитель технической службы и т.п.) или зам. главного врача по административно-хозяйственной части в случае отсутствия в штатном расписании вышеуказанных инженерно-технических должностей.

2. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию, назначается из числа медицинского (фармацевтического) персонала, эксплуатирующего стерилизаторы (как правило, заведующая стерилизационной или старшая медицинская сестра).

Приложение 4

# Площадь помещений стерилизационных отделений

"Пособие" к СНиП 2.08.02-89

Больницы и диспансеры

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Количество коек               100    200    400    600    1000

Площадь стерилизационного

помещения, кв.м                15     20     28     40      60

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Родильные дома

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Количество коек               100   100-150   200-250   300-350

Площадь стерилизационного

помещения, кв.м                20     26         34        46

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Аптеки стационара

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Количество коек                  200    400    600   800   1000

Площадь стерилизационного

помещения, кв.м                   10     12     16    20     24

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение 5

# Журнал
учета стерилизационных циклов

┌─────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────────┬────────────┐

│Дата │  Материал │ Режимы       │ Время  │ Результат │  Подпись   │

│     │           │ стерилизации │        │           │            │

└─────┴───────────┴──────────────┴────────┴───────────┴────────────┘

Приложение 6

# Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте

┌────┬────────┬──────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────────┐

│Дата│Фамилия,│Профессия,│Инструк-│Номер │Фами- │Подпись  │Допуск к     │

│    │инициалы│должность │таж пер-│инст- │лия,  │         │работе       │

│    │инструк-│инструк-  │вичный  │рукции│иници-│         │произвел     │

│    │тируемо-│тируемого │на рабо-│(или  │алы,  ├────┬────┼────────┬────┤

│    │го      │          │чем мес-│ее    │долж- │инс-│инс-│фамилия,│под-│

│    │        │          │те, пов-│наиме-│ность │тру-│тру-│инициа- │пись│

│    │        │          │торный, │нова- │инст- │кти-│кти-│лы, дол-│    │

│    │        │          │внепла- │ние)  │рукти-│рую-│руе-│жность  │    │

│    │        │          │новый,  │      │рующе-│щего│мого│        │    │

│    │        │          │текущий │      │го    │    │    │        │    │

├────┼────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────┼────────┼────┤

│ 1  │    2   │    3     │   4    │  5   │  6   │  7 │ 8  │   9    │ 10 │

└────┴────────┴──────────┴────────┴──────┴──────┴────┴────┴────────┴────┘

Приложение 7

Рекомендуемое

# Типовая инструкция
по технике безопасности при работе в стерилизационных
(Утверждена 14.10.85 г. Зам. министра здравоохранения СССР т. Сафоновым А.Г.)

# 1. Общие требования безопасности

1.1. К обслуживанию стерилизаторов (автоклавов) допускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный медицинский осмотр, курсовое обучение, аттестацию в квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию стерилизаторов и имеющие 1 группу по электробезопасности. Лицам, сдавшим экзамены, должны быть выданы соответствующие удостоверения. Допуск к обслуживанию стерилизаторов лиц, не имеющих удостоверений, запрещается. Персонал, обслуживающий стерилизаторы, должен иметь удостоверение при себе. Срок удостоверения - один год.

1.2. При работе в стерилизационных обслуживающий персонал обязан соблюдать требования по электробезопасности при работе с сосудами, работающими под давлением, а также при работе с инфицированным материалом.

1.3. Приказом руководителя учреждения, организации назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию стерилизаторов, специально подготовленное, прошедшее проверку знаний и имеющее удостоверение.

1.4. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию стерилизаторов, проводит инструктаж по безопасному обслуживанию стерилизаторов перед допуском работника к работе и периодически - не реже, чем через 6 месяцев с записью в журнале инструктажа.

1.5. В помещении для стерилизатора должны соблюдаться правила пожарной безопасности.

1.6. Проведение в стерилизационной каких-либо работ, не связанных с эксплуатацией или ремонтом стерилизаторов, запрещается.

1.7. Хранить в стерилизационной посторонние предметы, загромождающие и загрязняющие помещение, запрещается.

1.8. Вход в стерилизационную во время работы стерилизаторов разрешается только обслуживающему персоналу, а также лицам, осуществляющим надзор за эксплуатацией стерилизаторов.

1.9. Включение стерилизатора в штепсельную розетку категорически запрещается.

# 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы персонал обязан проверить исправное состояние защитного заземления, предохранительных клапанов, блокировочных устройств и контрольно-измерительных приборов.

# 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Персоналу, обслуживающему стерилизаторы, категорически запрещается:

а) давать пар в стерилизатор или включать подогрев стерилизатора при неполностью закрепленных его крышках;

б) включать стерилизатор при недостаточном уровне или отсутствии воды в бачке парообразователя;

в) открывать крышку стерилизатора или ослаблять ее крепление при наличии давления в стерилизаторе;

г) работать на стерилизаторе, имеющем дефекты, снижающие его прочность и устойчивость;

д) доливать воду в бачок парообразователя, когда он находится под давлением;

е) работать на стерилизаторе по истечении сроков гидравлического испытания и проверок манометров;

ж) оставлять стерилизатор без надзора во время его работы, если он находится на ручном управлении или при отключенной автоматике (если таковая смонтирована).

3.2. Открывать дверь стерилизатора при стерилизации в нем любых растворов разрешается не ранее 30 минут после окончания стерилизации, соблюдая крайнюю осторожность и прикрываясь дверью стерилизатора.

# 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Стерилизатор должен быть остановлен в случаях:

а) если давление в стерилизаторе поднимается выше разрешенного, несмотря на соблюдение всех требований по режиму работы и безопасному обслуживанию стерилизаторов;

б) при неисправности предохранительных клапанов;

в) при обнаружении в элементах стерилизатора, работающих под давлением, трещин, выпучки, пропусков или потений в сварных швах, течи в болтовых соединениях, разрывы прокладки;

г) при возникновении пожара;

д) при неисправности манометра (отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок проверки, стрелка манометра при его выключении не возвращается на нулевую отметку шкалы, разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний);

е) при снижении уровня жидкости ниже допустимого, а также при неисправности указателя уровня жидкости;

ж) при неисправности или неполном количестве деталей крышек;

з) при неисправности предохранительных блокировочных устройств;

и) при неисправности (отсутствии) предусмотренных контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

к) в других случаях, возможных с учетом специфики работы.

# 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. После окончания работы (смены) необходимо отключить электропитание стерилизаторов и убедиться в отсутствии в них давления.

5.2. О всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, персонал обязан сделать соответствующие записи в журнал технического обслуживания и сообщить лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизаторов.

# 6. Ответственность работающего за нарушение
требований инструкции

6.1. Обслуживающий персонал обязан строго выполнять инструкцию по режиму работы и безопасному обслуживанию стерилизаторов и своевременно проверять исправность действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.

6.2. Лица, допустившие нарушение инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию стерилизаторов, должны подвергаться дисциплинарному воздействию и внеочередной проверке знаний.

Приложение 8

Рекомендуемое

# Памятка-рекомендация по правильной загрузке
парового стерилизатора

Эффективность стерилизации зависит от размещения стерилизуемых объектов в стерилизационной камере и от их размещения или укладки в стерилизационные коробки.

Стерилизуемые объекты или стерилизационные коробки со стерилизуемыми изделиями (хирургическим бельем, инструментом, перевязочными вспомогательными материалами и т.д.) следует загружать в стерилизационную камеру с учетом обеспечения равномерного распределения пара в ее внутренней полости в горизонтальных и вертикальных плоскостях.

В стерилизаторе, оснащенном загрузочной тележкой, которая в процессе работы размещается в стерилизационной камере, необходимо проверить легкость перемещения тележки и надежность работы приспособлений, фиксирующих ее расположение в стерилизационной камере.

Загружать хирургическое белье и перевязочные материалы в стерилизационные коробки рекомендуется согласно "Методическим указаниям по стерилизации в паровых стерилизаторах перевязочного материала, хирургического белья, хирургических инструментов, резиновых перчаток, стеклянной посуды и шприцев", с учетом нижеприведенной таблицы.

┌────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────┐

│Стерилизуемый объект│Еди- │            Тип коробки                   │

│                    │ница ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤

│                    │изме-│КСК-3│КФ-6 │КСК-9│КСК- │КСК- │КСПФ-│КСПФ- │

│                    │рения│КФ-3 │КСК-6│КФ-9 │12   │18   │12   │16    │

│                    │     │     │     │     │КФ-12│КФ-18│     │      │

├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Бинт                │ г   │ 150 │ 300 │ 450 │ 600 │ 900 │ 600 │ 800  │

│Вата                │ г   │  65 │ 130 │ 195 │ 260 │ 390 │ 260 │ 350  │

│Полотенце           │ шт. │   1 │   3 │   5 │   7 │  10 │   7 │   9  │

│Халат               │ шт. │   - │   1 │   2 │   3 │   5 │   3 │   4  │

│Простыня            │ шт. │   - │   1 │   2 │   3 │   5 │   3 │   4  │

│Бахилы              │ пара│   2 │   4 │   6 │   8 │  12 │   8 │  10  │

│Хирургические       │ шт. │  10 │  20 │  30 │  40 │  60 │  40 │  61  │

│шапочки             │     │     │     │     │     │     │     │      │

└────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

При использовании стерилизационных коробок без фильтров (марки КСК) перед укладкой в них стерилизуемых объектов коробку изнутри выстилают одним слоем хлопчатобумажной ткани. При использовании коробок с фильтрами эту работу можно не проводить.

Хирургическое белье, перевязочные материалы укладывают в стерилизационные коробки перпендикулярно крышке стерилизационной коробки (на ребро), т.е. параллельно движению пара.

При смешанной загрузке используют следующую зависимость: 1 халат = 1 простыне = 3 полотенцам = 3 парам бахил = 14 хирургическим шапочкам.

Резиновые перчатки перед стерилизацией внутри и снаружи пересыпают тальком для предохранения их от склеивания. Между перчатками прокладывают марлю: каждую пару перчаток завертывают отдельно в марлю и в таком виде помещают в стерилизационную коробку. В целях уменьшения неблагоприятного воздействия пара резиновые перчатки стерилизуют при температуре пара 120 градусов С.

Шприцы с пометкой 200 градусов С и иглы стерилизуют в разобранном виде, упаковывая каждый в отдельности в 2-х слойную мягкую упаковку или в пергаментную бумагу. Упакованные шприцы укладывают в стерилизационную коробку.

Хирургический инструмент комплектуют на определенный вид операции и стерилизуют или в стерилизационных коробках, или завертывая в 2 слоя мягкой упаковки.

К заполненным стерилизационным коробкам или к упакованным в мягкую упаковку изделиям, подготовленным к стерилизации, прикрепляют бирку, на которой указывают содержимое и дату стерилизации, после чего стерилизационные коробки, свертки, передают на стерилизацию. Перед стерилизацией у стерилизационных коробок типа КСФ боковые отверстия остаются открытыми.

При стерилизации герметично укупоренных флаконов с растворами необходимо соблюдать следующее:

1. Наполнять флаконы растворами не более, чем на 3/4 объема.

2. Герметично укупорить флаконы резиновой пробкой и фиксирующим металлическим колпачком или крышкой.

3. Размещать флаконы на подставке, в кассете или биксе в один ряд так, чтобы они не касались друг друга и стенок стерилизационной камеры.

4. При многорядном расположении флаконов в вертикальной плоскости между соседними рядами (ярусами) должны быть предусмотрены зазоры не менее 5 мм для свободного прохождения пара и его равномерного распределения.

5. Растворы во флаконах объемом свыше 1000 мл подвергать стерилизации не рекомендуется.

6. Для контроля достижения требуемой температуры стерилизации в разных зонах стерилизационной камеры в процессе загрузки стерилизуемыми изделиями (объектами) в камере следует разместить не менее 3-х образцов химического термотеста, например, бензойной кислоты с фуксином. Применять серу, имеющую точку плавления 112 градусов С нецелесообразно.

7. Бензойную кислоту с фуксином, имеющую точку плавления (120-121 градус С), насыпают в количестве 0,3 - 0,5 г в тонкостенные стеклянные трубочки длиной 30-40 мм, диаметром 4-5 мм, концы которых запаивают или закрывают ватной пробкой. Соотношение компонентов: на 100 г бензойной кислоты 10 г фуксина.

Приложение 9

# Программа обучения персонала, допущенного к работе
на паровых стерилизаторах

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┐

│               Наименование разделов               │Теория│Практика│

│                                                   ├──────┴────────┤

│                                                   │  Кол-во часов │

└───────────────────────────────────────────────────┼──────┬────────┘

1. Общие понятия о давлении, единицах измерения    │      │

давления, о сосудах, работающих под давлением.  │      │

Техника безопасности при работе с сосудами,     │      │

работающими под давлением                       │  3   │   -

2. Понятия о процессе стерилизации. Основные терми-│      │

ны и определения, режимы и средства стерилиза-  │      │

ции. Объекты стерилизации                       │  2   │   -

3. Метод паровой стерилизации. Принцип устройства и│      │

технические характеристики паровых стерилизато- │      │

ров. Классификация паровых стерилизаторов, вы-  │      │

пускаемых отечественной промышленностью. Состо- │      │

яние и перспективы развития паровой стерилизации│      │

в СССР и за рубежом                             │  3   │   -

4. Режимы работы, пределы регулирования основных   │      │

параметров стерилизации в зависимости от видов  │      │

стерилизуемых объектов. Методика проведения цик-│      │

лов стерилизации                                │  2   │   5

5. Изучение конструкции паровых стерилизаторов го- │      │

ризонтального типа (ГК). Порядок проведения ци- │      │

клов стерилизации медицинских объектов различ-  │      │

ного назначения                                 │  3   │   5

6. Изучение конструкции вертикальных круглых сте-  │      │

рилизаторов (ВК). Порядок проведения циклов     │      │

стерилизации медицинских объектов различного    │      │

назначения. Особенности работы фармацевтичес-   │      │

кого персонала на паровых стерилизаторах при    │      │

стерилизации флаконов с растворами              │  4   │   5

7. Изучение конструкции прямоугольных паровых сте- │      │

рилизаторов (ГП, ГПД). Порядок проведения цик-  │      │

лов стерилизации медицинских объектов различного│      │

назначения на стерилизаторах с автоматическим и │      │

ручным управлением режимами                     │  5   │   7

8. Изучение конструкции паровых стерилизаторов за- │      │

рубежного производства. Особенности проведения  │      │

на них циклов стерилизации медицинских объектов │      │

различного назначения                           │  2   │   4

9. Должностные требования к персоналу, работающему │      │

на паровых стерилизаторах. Порядок ведения доку-│      │

ментации в стерилизационных отделениях ЛПУ. Са- │      │

нитарный режим в стерилизационных отделениях,   │      │

санитарная обработка элементов стерилизатора    │  3   │   2

10. Техника безопасности при работе на паровых сте- │      │

рилизаторах. Мероприятия по предупреждению нес- │      │

частных случаев. Оказание первой помощи. Основ- │      │

ные технические неисправности при работе стери- │      │

лизаторов, меры их предупреждения и устранения. │      │

Критерии предельного износа стерилизаторов. Про-│      │

верка работоспособности всех систем стерилиза-  │      │

тора, порядок и периодичность проверок          │  4   │   -

11. Итоговое занятие, принятие зачета по пройденному│      │

материалу                                       │  4   │

─┴──────┴─────────

| 32 | 29 |
| --- | --- |

Итого: 61 час.

Приложение 10

# Форма протокола проверки знаний (аттестации) персонала
на право допуска к самостоятельной работе с
паровыми стерилизаторами

____________________________________________________________________

(наименование учреждения)

Протокол N ______

аттестационной комиссии по проверке знаний _________________________

(наименование ОМУ,

____________________________________________________________________

правил, инструкции по эксплуатации, технике безопасности)

на право допуска к самостоятельной работе с паровыми стерилизаторами

____________________________________________________________________

(наименование учреждения, отделения)

"   " _______________ 19   г.

┌─────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────────┬────────────┐

│NN   │Фамилия,   │ Профессия    │Оценка  │Заключение │Роспись об  │

│п/п  │имя,       │ (должность)  │знаний  │комиссии   │ознакомлении│

│     │отчество,  │              │        │           │с заключени-│

│     │образование│              │        │           │ем комиссии │

└─────┴───────────┴──────────────┴────────┴───────────┴────────────┘

Председатель аттестационной

комиссии                        _______________________

(подпись)

Члены аттестационной

комиссии                        _______________________

(подпись)

_______________________

(подпись)

Приложение 11

# Нормативные документы и справочная литература по паровым
стерилизаторам, правилам эксплуатации и технике безопасности

1. ГОСТ 19569-89. Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

2. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы.

3. МЭК 601-1.. Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности.

4. ГОСТ 17726-81. Стерилизаторы медицинские паровые воздушные и газовые. Термины и определения.

5. ГОСТ 12.2.025-76. ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний.

6. ГОСТ 12.2.085-82. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

Комментарий ГАРАНТа

Взамен ГОСТ 12.2.085-82 постановлением Госстандарта РФ от 19 сентября 2002 г. N 335-ст ГОСТ 12.2.085-2002

7. "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения" (утв. МЗ СССР 25.05.90 г.) к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения.

8. Правила устройства и безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением. - М.: Недра, 1989.

Комментарий ГАРАНТа

См. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 91

9. Типовая инструкция по технике безопасности при работе и стерилизационных, утв. МЗ СССР, 11.10.85.

10. Методические указания по стерилизации В паровых стерилизаторах перевязочного материала, хирургического белья, хирургических инструментов, резиновых перчаток, стеклянной посуды и шприцев, утв. МЗ СССР 12.08.80 N 28-4/6.

11. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

12. "Положение о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники", N 394, утв. МЗ СССР 3.10.90 г.

13. "Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве" утв. Постановлением Президиума ВЦСПС и Госпроматомиздата N 8-12 от 17 августа 1989 г.

14. "Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях Минздрава СССР", утв. МЗ СССР 12.01.73 г.

15. "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", утв. Госпроматомнадзор 09.01.91 г.

Комментарий ГАРАНТа

См. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 90