МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРИКАЗ

3 октября 1990 г.

N 394

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О КОМПЛЕКСНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ,

РЕМОНТЕ, МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

В целях совершенствования организации и повышения качества работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке медицинской техники:

1. Утверждаю "Положение о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники".

2. Приказываю ввести в действие "Положение о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники" в период 1.01.1991 г. - 1.07.1991 г.

3. Считать утратившим силу приказ Министра здравоохранения СССР от 29.12.1972 г. N 1092 об утверждении "Положения о техническом обслуживании, ремонте и монтаже медицинской техники".

4. Отменить форму МТ-20 "Наряд на техническое обслуживание медицинской техники, утвержденную приказом Минздрава СССР от 30.09.1987 г. N 1085.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

здравоохранения СССР

В.В.ГРОМЫКО

Приложение

к приказу Минздрава СССР

от 03.10.1990 г. N 394

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМПЛЕКСНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ,

РЕМОНТЕ, МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1. Настоящее "Положение" устанавливает основы организации комплексного технического обслуживания, ремонта и монтажа медицинской техники и определяет взаимоотношения по этим вопросам между предприятиями "Медтехника" и учреждениями здравоохранения.

2. Комплексное техническое обслуживание медицинской техники осуществляется предприятиями "Медтехника" по договорам (приложение 1), а ремонт, монтаж и наладка - по гарантийным письмам и договорам.

Комплексное техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладку медицинской техники разрешается проводить техническим персоналом учреждений - владельцев этой техники, ведомственными техническими службами и предприятиями - изготовителями этой техники, а сложной импортной медицинской техники Специализированным управлением "Союзмедсервис".

Проведение работ силами посторонних организаций и вызов специалистов СУ "Союзмедсервис" должно согласовываться учреждением здравоохранения - владельцем медицинской техники с местным ПТО (предприятием) "Медтехника".

3. Расчеты за комплексное техническое обслуживание медицинской техники производятся в соответствии с прейскурантом N 26-05-85 "Оптовые цены на комплексное обслуживание, ремонт и метрологическое обслуживание медицинской техники".

Для изделий медицинской техники, не вошедших в прейскурант, цена комплексного технического обслуживания рассчитывается по коэффициентам, рекомендованным письмом Минздрава СССР от 25.07.89 г. N 07-14/11-14 "Об определении оптовых цен на комплексное обслуживание медицинской техники и о повышающих коэффициентах".

Расчеты за ремонт медицинской техники производятся в соответствии с прейскурантами, рекомендованными к применению в системе "Медтехника". Если цена на ремонт изделия не установлена прейскурантом, стоимость ремонта определяется по калькуляции ремонтного предприятия в соответствии с фактическими затратами.

Расчеты за работы по монтажу и пуско - наладочным работам медицинской техники производятся по сметам, составленным в соответствии с ценниками, рекомендованными к применению.

По изделиям, не вошедшим в утвержденные ценники, расчеты производятся по калькуляциям ремонтного предприятия.

4. Предприятие "Медтехника".

4.1. Заключает договора с учреждениями здравоохранения и выполняет работу по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники;

--------------------------------

Примечания:

1. Договора на комплексное техническое обслуживание заключаются только на исправные, полностью укомплектованные, в том числе эксплуатационной документацией, изделия медицинской техники.

2. Предприятия могут не брать на комплексное техническое обслуживание изделия медицинской техники, которые должны обслуживаться предприятиями (фирмами) - изготовителями или ведомственными техническими службами по номенклатуре, установленной В/О "Союзмедтехника".

4.2. Осуществляет ремонт, монтаж и наладку медицинской техники по заявкам учреждений здравоохранения.

4.3. Обеспечивает работы по комплексному техническому обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке медицинской техники запасными частями, материалами, технологическим оборудованием, контрольно - измерительными приборами, транспортом.

4.4. Осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, расходование запасных частей, комплектующих изделий и других материалов.

4.5. Организует повышение квалификации кадров предприятия.

4.6. Внедряет прогрессивные методы комплексного технического обслуживания, ремонта и монтажа медицинской техники.

4.7. Организует отбор информации о конструктивных и эксплуатационных качествах изделий медицинской техники, взятых на комплексное техническое обслуживание, изучает и обобщает причины нарушения работы этих изделий, информирует вышестоящие органы и В/О "Союзмедтехника" и участвует в работе комиссий по составлению дефектных актов для представления рекламаций заводам - изготовителям.

4.8. Оказывает техническую помощь учреждениям здравоохранения в освоении медицинской техники, проводит инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним.

4.9. Ведет учет медицинской техники, эксплуатируемой в учреждениях здравоохранения и взятой на комплексное техническое обслуживание.

4.10. Участвует в подготовке актов о списании пришедшей в негодность медицинской техники.

4.11. Проводит работы по заявкам учреждений здравоохранения по разборке списанной медицинской техники для ее ликвидации и извлечения узлов и деталей, содержащих драгоценные металлы.

4.12. Осуществляет сбор и сдачу в Госфонд драгметаллов в виде лома от узлов и деталей списываемой медицинской техники.

4.13. Оказывает техническую помощь учреждениям здравоохранения в определении соответствия помещений требованиям правил, инструкций, СНиПов для монтажа медицинской техники.

4.14. Обосновывает необходимость вызова иностранных специалистов для монтажа, наладки и ремонта импортной медицинской техники и направляет заявки в В/О "Союзмедтехника".

4.15. Определяет потребность в запасных частях к медицинской технике и своевременно представляет заявки в вышестоящие организации "Медтехника" и территориальные органы снабжения.

4.16. Имеет право расторгнуть договор на комплексное техническое обслуживание, если партнер - учреждение здравоохранения не выполняет условия договора и требования настоящего "Положения" и правил техники безопасности.

5. Учреждение здравоохранения.

5.1. Заключает договора с предприятиями "Медтехника" на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники, а также подает заявки на проведение ремонта и монтажа медицинской техники.

5.2. Обеспечивает необходимые условия для проведения комплексного технического обслуживания, ремонта и монтажа медицинской техники, включая представление производственных помещений для организации пунктов технического обслуживания согласно требованиям СНиПа.

По согласованию с предприятием приостанавливает работу изделий медицинской техники для проведения комплексного технического обслуживания.

5.3. Готовит помещения для монтажа и эксплуатации медицинской техники.

5.4. Несет ответственность за рациональное использование медицинской техники, обеспечивает эксплуатацию медицинской техники в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и не допускает к работе с ней лиц, не имеющих специальной подготовки.

5.5. Проверяет работоспособность изделий медицинской техники и качество комплексного технического обслуживания и утверждает выполнение этих работ подписью в актах - нарядах.

5.6.Организует обучение медицинского персонала правилам эксплуатации медицинской техники и техники безопасности при работе с ней.

5.7. Оформляет вызов представителей заводов - изготовителей, иностранных фирм и других специализированных организаций для проведения работ по монтажу, наладке и ремонту медицинской техники, которые не выполняются предприятием "Медтехника".

5.8. Контролирует состояние средств измерений, эксплуатирующихся в учреждении здравоохранения, и обеспечивает своевременную поверку их в органах ведомственной метрологической службы или Госстандарта.

5.9. Направляет в течение месяца предприятию "Медтехника" сведения о вновь поступившем и выбывшем медицинском оборудовании для своевременного внесения изменений в договор.

5.10. Проводит списание медицинской техники по заключению специалистов предприятий.

5.11. Осуществляет сдачу узлов и деталей, содержащих драгметаллы, на приемные пункты предприятий.

5.12. Имеет право расторгнуть договор на комплексное техническое обслуживание, если предприятие не обеспечивает своевременное качественное выполнение работ, не выполняет условий договора и требований настоящего "Положения".

6. Комплексное техническое обслуживание медицинской техники.

6.1. Комплексное техническое обслуживание медицинской техники представляет собой совокупность организационно - технических положений и мероприятий, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности изделий медицинской техники при эксплуатации.

6.2. Комплексное техническое обслуживание медицинской техники включает следующие основные виды работ:

- периодические технические осмотры;

- техническое обслуживание;

- проверку технического состояния;

- текущий ремонт.

6.3. Технические осмотры заключаются в определении работоспособности медицинской техники, проверке действия защитных устройств и электрических цепей, устранении повреждений и мелких неисправностей.

Периодичность технических осмотров устанавливается предприятием в зависимости от загруженности медицинской техники и согласовывается с учреждением здравоохранения.

Рекомендуемая периодичность технических осмотров - один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал.

6.4. Техническое обслуживание медицинской техники предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей изделий путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение периода между очередными обслуживаниями. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие.

6.5. Текущий ремонт охватывает комплекс работ по восстановлению работоспособности изделий медицинской техники путем замены или восстановления отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей) и выполнения регулировочных работ, в том числе в случаях внезапно возникающих неисправностей по вызову учреждения здравоохранения.

Текущий ремонт выполняется по эксплуатационной документации. Текущий ремонт может выполняться на месте эксплуатации изделия или в условиях предприятия.

После проведения текущего ремонта изделие проходит проверку в объеме, изложенном в эксплуатационной документации. Результаты проверки фиксируются в формулярах изделий или, в случае их отсутствия, в журнале комплексного технического обслуживания.

6.6. Предприятие "Медтехника" обязано в случае внезапного выхода из строя изделия направлять своего представителя для проведения ремонта и устранения неисправности в следующие сроки после получения заявки:

- в черте населенного пункта, в котором расположено предприятие, его филиал или пункт технического обслуживания - в течение двух суток;

- за чертой населенного пункта - в течение четырех суток.

--------------------------------

Примечание: дополнительная плата за срочный вызов взимается только при наличии акта об аварии или при отказе изделия, произошедшем по вине персонала учреждения здравоохранения.

6.7. На проведение работы по комплексному техническому обслуживанию составляется акт (приложение 2) и о их выполнении делается отметка в журнале комплексного технического обслуживания (приложение 3). В журнале также делается отметка о проведении инструктажа медицинских работников по правилам эксплуатации изделия медицинской техники и технике безопасности при работе с ним. В случае неисправности изделия медицинской техники, нарушения электрических цепей в журнале комплексного технического обслуживания фиксируется запись, запрещающая работу с этим изделием.

6.8. Стоимость запасных частей, использованных предприятием при проведении комплексного технического обслуживания медицинской техники, в стоимость работ не входит и оплачивается учреждением здравоохранения отдельно.

7. Ремонт медицинской техники.

7.1. Целью ремонта является восстановление исправности и работоспособности медицинской техники.

7.2. Виды ремонта:

- текущий ремонт;

- средний ремонт;

- капитальный ремонт.

7.3. Основным видом ремонта медицинской техники является текущий ремонт, выполняемый по эксплуатационной документации на месте эксплуатации или на предприятии в зависимости от сложности работ и возможности транспортирования.

7.4. Средний и капитальный ремонты, как правило, не предусматриваются для изделий медицинской техники. Эти виды ремонта могут выполняться предприятием только при наличии ремонтной документации и в соответствии с ней, а также готовности предприятия.

7.5. Ремонт, как отдельный вид работ, производится для изделий медицинской техники, не стоящих на комплексном техническом обслуживании, по заявкам учреждений здравоохранения.

7.6. Выполнение ремонта оформляется актом (приложение 4).

7.7. На медицинскую технику, узлы и агрегаты после проведения ремонта устанавливается гарантийный срок не менее трех месяцев. В течение гарантийного срока предприятие безвозмездно ремонтирует или заменяет отремонтированные части, вышедшие из строя не по вине учреждения. Начало гарантийного срока исчисляется со дня получения изделия учреждением из ремонта, но не более одного месяца после уведомления владельца о готовности изделия.

Гарантия предприятия на ремонт изделия оформляется гарантийным талоном (приложение 5).

7.8. Ремонт новой медицинской техники в гарантийный период производится заводом - изготовителем или предприятием при наличии договора с ним.

7.9. Ремонт сложной, в том числе импортной медицинской техники, осуществляется предприятиями (фирмами) - изготовителями или управлением "Союзмедсервис" в соответствии с номенклатурой, установленной В/О "Союзмедтехника".

Вывоз иностранных специалистов для ремонта изделий осуществляется в соответствии с п.п. 5.7. и 4.14. настоящего Положения.

8. Метрологическое обеспечение.

8.1. Метрологическое обеспечение - комплекс работ по обеспечению точности и достоверности показаний средств измерений.

8.2. Включает следующие виды работ, производимых базовой организацией ведомственной метрологической службы (предприятием):

- метрологическую поверку средств измерений в соответствии с регистрационными удостоверениями на право поверки;

- ремонт средств измерений медицинского назначения;

- оказание методической помощи учреждениям здравоохранения в организации работы по метрологическому обеспечению средств измерений;

- ведомственный контроль за состоянием метрологического обеспечения средств измерений;

8.3. Выполнение работ по метрологическому обеспечению средств измерений оформляется актом (приложение 6).

9. Монтаж и ввод в эксплуатацию медицинской техники.

9.1. Монтаж и ввод в эксплуатацию охватывает комплекс работ по установке, сборке, монтированию, настройке и пуску в эксплуатацию изделий медицинской техники во вновь строящихся и действующих учреждениях здравоохранения.

9.2. Монтаж изделий медицинской техники производится предприятиями "Медтехника".

С разрешения организаций "Медтехника" допускается монтаж изделий медицинской техники другими специализированными организациями или штатным персоналом учреждений здравоохранения.

Монтаж особо сложной медицинской техники осуществляется предприятиями - изготовителями, а импортной - фирмами - поставщиками или силами управления "Союзмедсервис".

Вызов учреждением здравоохранения специалистов для проведения монтажа и наладки медицинской техники должен согласовываться с предприятием "Медтехника".

9.3. Монтаж изделий медицинской техники производится по нормативно - технической документации в помещениях, соответствующих проекту и СНиПу, в которых закончены все строительные, электротехнические и отделочные работы.

9.4. Пуско - наладочные работы (наладка, регулировка, обкатка: апробирование) медицинской техники производится при наличии постоянного энергоснабжения, заземляющих и помехоподавляющих устройств и других инженерных коммуникаций, обеспечивающих работу оборудования.

9.5. Монтаж медицинской техники на вновь строящихся и реконструируемых объектах здравоохранения выполняется по договорам субподряда, и взаимоотношения организаций определяются Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями.

9.6. Сдача в эксплуатацию медицинской техники производится после инструктажа медицинского персонала и оформляется актом (Приложение N 4).

9.7. Дефекты, обнаруженные в изделии медицинской техники в процессе монтажа и ввода в эксплуатацию, устраняются в гарантийный период за счет предприятия - изготовителя, по истечении гарантийного срока, установленного заводом, за счет учреждения здравоохранения - владельца техники.

9.8. Дефекты импортной медицинской техники, обнаруженные в процессе ввода в эксплуатацию в гарантийный период, устраняются за счет фирм - изготовителей. Для организации работы по устранению выявленных дефектов учреждение должно направить В/О "Союзмедтехника" дефектный акт, составленный представителем бюро торговой экспертизы.

9.9. Демонтаж медицинской техники для ликвидации, хранения или передачи другому учреждению выполняется и оформляется аналогично по заявкам и гарантийным письмам учреждений здравоохранения.

10. Прочие виды работ.

10.1. Гидравлические испытания паровых стерилизаторов.

10.2. Проверка сопротивления изоляции изделий медицинской техники.

10.3. Проверка защитных заземлений.

10.4. Разборка списанной медицинской техники и извлечение узлов и деталей, содержащих драгметаллы.

--------------------------------

Примечание: Указанные работы производятся за отдельную плату.

Приложение N 1

к Положению о комплексном

техническом обслуживании,

ремонте, монтаже и наладке

медицинской техники

(рекомендуемая форма)

ДОГОВОР

г. .......................         "...." ........... 19   г.

__________________________________________________________________

наименование предприятия (объединения) "Медтехника"

в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________

должность, Ф.И.О.

__________________________________________________________________

действующего на  основании  Положения  о  комплексном  техническом

обслуживании, ремонте,  монтаже и наладке  медицинской  техники  с

одной стороны и __________________________________________________

__________________________________________________________________

наименование учреждения, предприятия

в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________

должность, Ф.И.О.

__________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора:

"Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию изделий медицинской техники (в дальнейшем ИМТ), перечисленных в прилагаемом к настоящему договору и согласованному сторонами перечне ИМТ и расчете стоимости работ.

Перечень ИМТ является неотъемлемой частью договора.

1. Общие положения.

1.1. Комплексное техническое обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние ИМТ.

1.2. На комплексное обслуживание принимаются исправные, полностью укомплектованные, в том числе эксплуатационной документацией, ИМТ.

1.3. Комплексное техническое обслуживание состоит из:

- систематических технических осмотров ИМТ,

- технического обслуживания ИМТ,

- текущего ремонта ИМТ,

- проверки технического состояния ИМТ.

1.3.1. Периодичность технических осмотров ИМТ определяется "Исполнителем" в зависимости от загруженности и согласовывается с "Заказчиком". В состав работ технических осмотров входит: визуальный осмотр ИМТ, проверка электрических цепей и защитного заземления, устранение мелких неисправностей и регулировка ИМТ.

1.3.2. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией ИМТ.

1.3.3. Текущий ремонт ИМТ осуществляется по эксплуатационной документации.

1.3.4. Проверки технического состояния ИМТ, производятся на соответствие основных технических характеристик эксплуатационной документации. Один раз в год, а также после проведения текущего ремонта, если этот ремонт проводился на основных функциональных узлах ИМТ и мог повлечь за собой изменение технических характеристик.

При необходимости выполнения сложного текущего ремонта, а также если ИМТ после ремонта должно пройти метрологическую поверку, оно по направлению специалиста "Исполнителя" должно быть доставлено на предприятие "Исполнителя" транспортом "Заказчика".

1.4. В состав работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ.

1.5. Изменение предусмотренного договором объема работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ в связи с приобретением "Заказчиком" новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по особому соглашению сторон.

1.6. Ответственность за эксплуатацию ИМТ, на которые "Заказчику" выдана "Исполнителем" ведомость дефектов с заключением о необходимости его списания, несет "Заказчик".

2. Обязательства сторон.

2.1. "Исполнитель" обязуется:

2.1.1. Обеспечить надежную эксплуатацию ИМТ, принятых на комплексное техническое обслуживание путем своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных "Положением о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники" и эксплуатационной документацией ИМТ.

Проведение работ по комплексному техническому обслуживанию фиксируется в журнале.

2.1.2. Обеспечить работы по комплексному техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно - измерительными приборами, запасными частями к обслуживаемым ИМТ.

2.1.3. Направлять своего представителя для устранения неисправности и проведения текущего ремонта ИМТ, в случае внезапного выхода его из строя, независимо от даты планового технического осмотра в следующие сроки получения заявки от "Заказчика":

- в черте населенного пункта, где расположено предприятие или пункт комплексного технического обслуживания "Исполнителя" - в течение двух суток;

- за чертой населенного пункта, где расположены предприятие или пункт комплексного технического обслуживания - в течение четырех суток.

2.1.4. Восстановить эксплуатационную готовность ИМТ не позднее, чем 30 дней после получения заявки "Заказчика".

2.1.5. Проводить один раз в 12 месяцев проверку соответствия основных технических характеристик ИМТ данным эксплуатационной документации.

Проверка основных технических характеристик ИМТ производится также после текущего ремонта, если этот ремонт проводился на функциональных узлах и блоках ИМТ и мог повлиять на его выходные параметры.

2.1.6. Проводить один раз в год инструктаж специалистов "Заказчика" по правилам эксплуатации ИМТ, принятых на комплексное техническое обслуживание.

В случае взятия на комплексное техническое обслуживание нового ИМТ, проводится внеочередной инструктаж медицинского персонала. Проведение инструктажа фиксируется в журнале комплексного технического обслуживания.

3. "Исполнитель" имеет право:

3.1. Отказаться от принятия на комплексное техническое обслуживание ИМТ, эксплуатация которых осуществляется "Заказчиком" с нарушением требований нормативных документов по обеспечению техники безопасности.

4. "Заказчик" обязуется:

4.1. Предоставить специалистам "Исполнителя" производственное помещение для оборудования рабочих мест по обслуживанию и ремонту ИМТ, хранения контрольно-измерительных приборов, запасных частей.

4.2. В случае необходимости проведения ремонтных работ с привлечением иногородних специалистов предоставлять им жилье на период выполнения работ.

4.3. Обеспечить правильную эксплуатацию и использование медицинской техники, принятой "Исполнителем" на техническое обслуживание, и не допускать к работе на этой аппаратуре лиц, не прошедших специальную подготовку.

4.4. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности в отделениях и кабинетах при работе медицинского персонала с медицинской техникой.

4.5. Обеспечить необходимые условия для проведения комплексного технического обслуживания в дни, согласованные с "Исполнителем".

4.6. Обеспечить сохранность в отделениях, кабинетах, лабораториях журналов комплексного технического обслуживания медицинской техники и ежемесячно проверять соответствие перечня медицинского оборудования, обслуживаемого по договору и внесенного в журналы, с перечнем, приложенным к настоящему договору.

4.7. Производить прием работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ от "Исполнителя" с оформлением актов.

Исключать из суммы договора на комплексное обслуживание медицинской техники стоимость обслуживания ИМТ, простаивающих в ремонте более 30 дней.

4.8. Ежемесячно при подписании акта на комплексное техническое обслуживание давать оценку качества выполнения работ "Исполнителем".

5. "Заказчик" имеет право:

5.1. Проверять объемы и качество работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ.

5.2. Совместно с представителями "Исполнителя" проверять фактический расход запасных частей и материалов, указанных в акте на комплексное техническое обслуживание ИМТ.

5.3. Расторгнуть договор на комплексное техническое обслуживание ИМТ в случае, если "Исполнитель" нарушает сроки выполнения работ, или снижает их качество.

6. Порядок расчетов.

6.1. Работы по комплексному техническому обслуживанию ИМТ, выполненные "Исполнителем", оплачиваются "Заказчиком" в соответствии с прейскурантом N 26-05-85 "Оптовые цены на комплексное обслуживание, ремонт и метрологическое обслуживание медицинской техники" часть 1.

Стоимость комплексного технического обслуживания ИМТ, не вошедших в прейскурант, рассчитывается согласно рекомендациям, изложенным в письме Минздрава СССР от 25.07.1989 г. N 07-14/11-14 "Об определении оптовых цен на комплексное обслуживание медицинской техники и о повышающих коэффициентах".

6.2. Стоимость работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ, включенных в прилагаемый к договору перечень, определяется в сумме рублей в год согласно прилагаемому расчету, являющемуся неотъемлемой частью договора.

6.3. Основанием для оплаты произведенных работ по договору является счет, подтвержденный актом о выполнении работ.

Оплата "Заказчиком" производится ежемесячно по фактическому выполнению работ.

6.4. Стоимость запасных частей и материалов, израсходованных "Исполнителем" при выполнении комплексного технического обслуживания оплачивается "Заказчиком" дополнительно по фактическому их расходу.

6.5. Расчеты "Исполнителя" с "Заказчиком" производятся через Госбанк путем предъявления платежных требований на инкассо.

7. Особые условия.

7.1. Основными критериями оценки качества комплексного технического обслуживания являются: готовность ИМТ к эксплуатации, исправность ИМТ, проведение регламентных работ и текущего ремонта в установленные сроки в соответствии с "Положением о комплексном обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники", отсутствие жалоб со стороны медицинского персонала "Заказчика" на работу специалистов "Исполнителя".

8. Срок действия договора и юридические адреса сторон.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ..... ................ по ............................................ .

8.2. Договор считается продленным на ................., если одна из сторон не заявит о своем несогласии с продлением договора за месяц до истечения срока действия.

"Исполнитель" ____________________________________________________

почтовый индекс, адрес, телефон

__________________________________________________________________

расчетный счет N ________________ в отделении ____________________

__________________________________________________________________

"Заказчик" _______________________________________________________

почтовый индекс, адрес, телефон

__________________________________________________________________

расчетный счет N ________________ в отделении ____________________

__________________________________________________________________

Приложение: перечень ИМТ, включенных в договор.

"Исполнитель"                          "Заказчик"

Приложение N 2

к Положению о комплексном

техническом обслуживании,

ремонте, монтаже и наладке

медицинской техники

(рекомендуемая форма)

Наименование предприятия            Наименование учреждения

"Медтехника"                        здравоохранения

_________________________           _________________________

_________________________           _________________________

Договор N

АКТ

о выполнении работ по комплексному техническому

обслуживанию медицинской техники

1. Бригада (тов.) ____________________________________________ в ............... месяце 199 г. провела комплексно техническое обслуживание медицинской техники, включенной в перечень (приложение к договору), в объеме работ, предусмотренном "Положением о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники" и эксплуатационной документацией ИМТ, обеспечила готовность ИМТ к использованию.

2. Не подлежит к оплате медицинская техника, исправность и готовность к эксплуатации которой не обеспечена в течение 30 дней:

+---+-----------------------------------+------+----------+------+

¦   ¦                                   ¦      ¦          ¦Стои- ¦

¦   ¦                                   ¦      ¦          ¦мость ¦

¦   ¦                                   ¦Завод-¦          ¦обслу-¦

¦ NN¦          Наименование ИМТ         ¦ской  ¦ Причина  ¦жива- ¦

¦   ¦                                   ¦номер ¦          ¦ния   ¦

¦   ¦                                   ¦      ¦          ¦(в    ¦

¦   ¦                                   ¦      ¦          ¦месяц)¦

+---+-----------------------------------+------+----------+------+

¦ 1 ¦                 2                 ¦  3   ¦    4     ¦  5   ¦

+---+-----------------------------------+------+----------+------+

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

Итого:

Снято на сумму ______________________________ руб.

3. Не подлежит оплате медицинская техника, исключенная из договора за отчетный месяц.

+---+-----------------------------------+-------+---------+------+

¦   ¦                                   ¦       ¦         ¦Стои- ¦

¦   ¦                                   ¦       ¦         ¦мость ¦

¦   ¦                                   ¦Завод- ¦         ¦обслу-¦

¦ NN¦          Наименование ИМТ         ¦ ской  ¦ Причина ¦жива- ¦

¦   ¦                                   ¦номер, ¦         ¦ния   ¦

¦   ¦                                   ¦ год   ¦         ¦(в    ¦

¦   ¦                                   ¦выпуска¦         ¦месяц)¦

+---+-----------------------------------+-------+---------+------+

¦ 1 ¦                 2                 ¦  3    ¦   4     ¦  5   ¦

+---+-----------------------------------+-------+---------+------+

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

Итого:

Снято на сумму ______________________________ руб.

4. Подлежит оплате дополнительно к сумме по договору медицинская техника, включенная в договор за отчетный месяц:

+--+----------------------+--------+------+-------+-------+------+

¦  ¦                      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦Стои- ¦

¦  ¦                      ¦        ¦      ¦       ¦Дата   ¦мость ¦

¦  ¦                      ¦Завод-  ¦ Год  ¦ Стои- ¦ввода в¦обслу-¦

¦NN¦     Наименование     ¦ской    ¦ выпу-¦ мость ¦эксплу-¦жива- ¦

¦  ¦         ИМТ          ¦номер   ¦ ска  ¦ ИМТ   ¦атацию ¦ния   ¦

¦  ¦                      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦(за   ¦

¦  ¦                      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦месяц)¦

+--+----------------------+--------+------+-------+-------+------+

¦1 ¦           2          ¦  3     ¦  4   ¦   5   ¦  6    ¦  7   ¦

+--+----------------------+--------+------+-------+-------+------+

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

Итого:

5. Ведомость расхода запасных частей и материалов.

+--+----------------+-------+-----+----+-----+------------+------+

¦  ¦  Наименование  ¦Единица¦Коли-¦    ¦     ¦            ¦Завод-¦

¦NN¦   зап. частей  ¦измере-¦чест-¦Цена¦Сумма¦Наименование¦ской  ¦

¦  ¦   и материалов ¦ ния   ¦ во  ¦    ¦     ¦   ИМТ      ¦номер ¦

+--+----------------+-------+-----+----+-----+------------+------+

¦1 ¦        2       ¦   3   ¦ 4   ¦  5 ¦  6  ¦     7      ¦  8   ¦

+--+----------------+-------+-----+----+-----+------------+------+

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

Итого:

Примечание: расходные материалы списываются без ссылки на наименование медицинской техники.

Сумма: запчасти и материалы ________ руб. ______________ коп.,

из них сумма, подлежащая к оплате _________ руб. _____ коп.

Всего к оплате ___________ руб. _________ коп.

6. Замечания и предложения "Заказчика" по качеству выполненных

работ ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Итого: _______________ руб.

Бригадир (эл. механик)           Главный врач учреждения

Мастер                                 здравоохранения

Экономист

Руководитель предприятия

МП

Приложение к договору

на комплексное техническое

обслуживание медицинской

техники

N ......... от ......... 199 г.

(рекомендуемая форма)

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, ВЗЯТЫХ НА КОМПЛЕКСНОЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

+---+-----------------+------+-------+-----+---+---------+-------+

¦   ¦                 ¦      ¦       ¦     ¦   ¦Стоимость¦Обосно-¦

¦   ¦                 ¦      ¦Заводс-¦ Год ¦Це-¦комплекс-¦вание  ¦

¦NN ¦  Наименование   ¦ Тип, ¦кой но-¦ вы- ¦на ¦ного тех-¦(прейс-¦

¦п/п¦      ИМТ        ¦модель¦ мер   ¦пуска¦ИМТ¦нического¦курант,¦

¦   ¦                 ¦      ¦       ¦     ¦   ¦обслужи- ¦номер) ¦

¦   ¦                 ¦      ¦       ¦     ¦   ¦ вания   ¦       ¦

+---+-----------------+------+-------+-----+---+---------+-------+

¦ 1 ¦       2         ¦  3   ¦   4   ¦  5  ¦ 6 ¦   7     ¦  8    ¦

+---+-----------------+------+-------+-----+---+---------+-------+

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

Итого:

"Исполнитель"                          "Заказчик"

МП                                     МП

Приложение N 3

к Положению о комплексном

техническом обслуживании,

ремонте, монтаже и наладке

медицинской техники

(рекомендуемая форма)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(наименование ремонтного предприятия)

______________________________________________________________

(адрес ремонтного предприятия)

______________________________________________________________

(телефон диспетчера ремонтного предприятия)

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество техника)

ЖУРНАЛ

КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

______________________________________________________________

(наименование учреждения здравоохранения)

______________________________________________________________

(наименование кабинета или отделения)

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом или отделением)

Договор N

от "...." .............. 199  г.

Журнал является документом, отражающим техническое состояние медицинской техники, находящейся в эксплуатации в данном кабинете (отделении).

Журнал хранится в кабинете (отделении), ответственность за его сохранность полностью возлагается на заведующего кабинетом (отделением).

В журнале имеются 3 раздела.

В разделе 1 перечисляются изделия медицинской техники, обслуживаемые по договору.

В разделе 2 производится отметка об инструктаже медицинского персонала по правилам эксплуатации изделий медицинской техники и технике безопасности при работе с ними.

В разделе 3 делаются отметки о проведении технических осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта ИМТ. Там же делается запись, разрешающая или запрещающая работу на данном изделии.

Все записи раздела 3, сделанные работником ремонтного предприятия, подтверждаются подписью заведующего кабинетом (отделением).

Посещение и осмотры кабинета (отделения) работниками отдела технического контроля ремонтного предприятия и их замечания фиксируются в разделе 3.

Журнал заполняется только чернилами.

РАЗДЕЛ 1

Список

изделий медицинской техники, обслуживаемой по договору

+----+------------------------------+-----------+----------------+

¦NN  ¦                              ¦Заводской  ¦      Год       ¦

¦п/п ¦     Наименование ИМТ         ¦  номер,   ¦     уста-      ¦

¦    ¦                              ¦год выпус- ¦     новки      ¦

¦    ¦                              ¦   ка      ¦                ¦

+----+------------------------------+-----------+----------------+

¦ 1  ¦              2               ¦    3      ¦       4        ¦

+----+------------------------------+-----------+----------------+

Зав. кабинетом (отделением)

РАЗДЕЛ 2

Проведение инструктажа медицинского персонала кабинета (отделения) по правилам эксплуатации ИМТ и техники безопасности при работе с ними.

+---+------------------+---------+----------+----------+---------+

¦   ¦                  ¦   Дата  ¦  Подпись ¦Инструктаж¦         ¦

¦   ¦   Фамилия И.О.   ¦ проведе-¦ медицин- ¦ проводил ¦         ¦

¦NN ¦   медицинского   ¦  ния ин-¦  ского   ¦ фамилия, ¦ Подпись ¦

¦п/п¦    персонала     ¦структажа¦ персонала¦   и.о.,  ¦         ¦

¦   ¦                  ¦         ¦          ¦ должность¦         ¦

+---+------------------+---------+----------+----------+---------+

¦ 1 ¦        2         ¦     3   ¦     4    ¦      5   ¦     6   ¦

+---+------------------+---------+----------+----------+---------+

РАЗДЕЛ 3

Проведение технических осмотров, технического обслуживания, текущего ремонта ИМТ.

+---+----------------+-----------+---------+----------------+-----+

¦   ¦                ¦Замечания  ¦         ¦ Отметка о вы-  ¦Под- ¦

¦   ¦                ¦мед. персо-¦         ¦полнении работ, ¦пись ¦

¦NN ¦  Наименование  ¦нала об от-¦Подпись  ¦о состоянии ИМТ,¦элек-¦

¦п/п¦      ИМТ       ¦казах и не-¦медперсо-¦разрешение элек-¦тро- ¦

¦   ¦                ¦достатках в¦ нала,   ¦тромеханика на  ¦меха-¦

¦   ¦                ¦работе ИМТ ¦ дата    ¦  экспл. ИМТ    ¦ника,¦

¦   ¦                ¦           ¦         ¦                ¦дата ¦

+---+----------------+-----------+---------+----------------+-----+

¦ 1 ¦       2        ¦     3     ¦    4    ¦       5        ¦  6  ¦

+---+----------------+-----------+---------+----------------+-----+

Приложение N 4

к Положению о комплексном

техническом обслуживании,

ремонте, монтаже и наладке

медицинской техники

(рекомендуемая форма)

АКТ

о выполнении ремонта (монтажа)

"...."................ 199 г.

Настоящий акт составлен представителем _______________________

__________________________________________________________________

(наименование ремонтного предприятия)

тов. _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

с участием представителя заказчика _______________________________

__________________________________________________________________

(наименование учреждения-владельца)

тов. _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

в том, что ремонтным предприятием произведен ремонт (монтаж) _____

__________________________________________________________________

(наименование, шифры, и заводские номера изделий

__________________________________________________________________

медицинской техники)

__________________________________________________________________

(перечень произведенных работ)

__________________________________________________________________

и заменены следующие узлы и детали _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Указанный аппарат,   прибор,   инструмент  испытан,  проверен,

полностью укомплектован.

Особые отметки и замечания ___________________________________

Стоимость ремонта (монтажа) __________________________________

Представитель ремонтного предприятия _________________________

Главный бухгалтер ____________________________________________

Представитель учреждения-владельца

медицинской техники __________________________________________

Приложение N 5

к Положению о комплексном

техническом обслуживании,

ремонте, монтаже и наладке

медицинской техники

(рекомендуемая форма)

Наименование предприятия

(объединения) "Медтехника"

ГАРАНТИЯ

Предприятие (объединение)    "Медтехника"    после    ремонта,

произведенного "....".................. 19  г.            бригадой

(электромехаником) ...............................................

__________________________________________________________________

гарантирует работу аппарата (прибора) ____________________________

__________________________________________________________________

(тип аппарата, заводской номер)

в течение ..........  месяцев при правильной эксплуатации аппарата

их владельцем.

Работу производил бригадир (электромеханик) __________________

________________________

(Ф.И.О. подпись)

Начальник (мастер) участка ___________________________________

(Ф.И.О. подпись)

Начальник (мастер) ОТК _______________________________________

(Ф.И.О. подпись)

М.П.

"...."................... 19  г.