Стерилизатор GETINGE

HS 4406 EC-1

Руководство по эксплуатации

# Сообщения об авариях или несчастных случаях

Пользуйтесь изложенной ниже информацией для сообщений об авариях и несчастных случаях, связанных со стерилизатором.

Если происходит авария или несчастный случай, связанные со стерилизатором, об этом должно быть немедленно сообщено в  письменном виде по указанному ниже адресу. В сообщении должна быть четко указана причина аварии или несчастного случая, и в какой степени причиной инцидента можно считать стерилизатор.

Стерилизатор является либо медицинским оборудованием, отвечающим Директиве по медицинскому оборудованию ЕС, либо устройством, сконструированным так же, как медицинское оборудование. В соответствии с Директивой по медицинскому оборудованию производитель обязан расследовать причины аварий/несчастных случаев и сообщить о них в уполномоченные надзорные органы.

Изучение причин инцидента может повлечь изменения в новых и/или уже поставленных аппаратах или Руководствах и инструкциях.

# В сообщении должны быть отражены следующие обстоятельства:

      - Причины, повлекшие смерть пациента, пользователя или другого человека или вызвавшие серьезное ухудшение здоровья пациента, пользователя или другого человека.

      - Причины, которые могли бы повлечь смерть пациента, пользователя или другого человека или вызвать серьезное ухудшение здоровья пациента, пользователя или другого человека.

# Необходимо сообщить следующую информацию:

Серийный номер стерилизатора (указан на шильдике электрического шкафа стерилизатора), время инцидента, описание инцидента, последствия инцидента.

Для связи: Имя, телефон, адрес, e-mail.

Информацию следует направлять письмом или по факсу:

Getinge Sterilization AB

Box 69

SE-31044 Getinge

Sweden

Fax: +46 (0)35 549 52

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Некоторые предупреждения, инструкции и рекомендации, приведенные в настоящем Руководстве, имеют столь важное значение, что мы использовали приведенные ниже специальные символы (предупредительные знаки) для привлечения особого внимания к этим абзацам:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Этот символ обозначает предупреждение. Если не последовать предупреждению, то результатом пренебрежения могут быть травмы или даже смертельный исход.

Этот символ использован также для маркировки предохранительных устройств и компонентов. Смотрите раздел "Обзор предохранительных устройств" в главе "Введение" "Руководства по монтажу и эксплуатации" или главу "Обслуживание" в "Руководстве по обслуживанию".

ИНСТРУКЦИИ

Этот символ указывает на важные инструкции, например, как предотвратить повреждение стерилизатора и/или загрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Этот символ указывает на важные рекомендации и полезные советы, облегчающие работу со стерилизатором.

Символы на установке

Горячие поверхности

Этот символ предупреждает о горячих поверхностях.

Руководство по эксплуатации

Оглавление

Введение	1

Стерилизатор HS 44	1

Обзор предохранительных устройств	3

Встроенный парогенератор	5

Процесс	7

Паровая стерилизация	7

Сервисная программа	9

Приборы и органы управления	11

Эксплуатация	13

заПуск программы	13

Тревоги	14

Коды неисправностей	17

Общие рекомендации по использованию стерилизатора	19

Еженедельная очистка	20

Утвержденные (одобренные) расходные материалы	22

Инструкции по эксплуатации	27

Эксплуатация	27

Подготовка к ежедневной работе	27

Программная комбинация        Н32563	33

Блок управления PACS 3000	35

Операторская панель ОР 30	37

Индикаторы и органы управления	37

Дисплей	38

Древо меню операторской панели	42

Описание древовидного меню операторской панели	42

# Введение

## Стерилизатор HS 44

Стерилизатор типа HS 44 –  это групповое обозначение ряда стерилизаторов высокого давления с вертикально скользящими автоматическими дверями производства фирмы Getinge, имеющих размеры дверного проема 450х450 мм.

Выпускаются как свободно стоящие, так и встраиваемые стерилизаторы.

Стерилизаторы предназначены  для  стерилизации материалов в сфере здравоохранения и в лабораториях. Адаптация к соответствующей области применения в основном осуществляется за счет выбора определенного типа блока управления. Блок управления построен на базе микропроцессора, и потому обеспечивает программирование и выполнение большого числа процессов, характеризующихся высокой точностью контроля параметров.

По запросу оператора во время выполнения процесса на дисплей может выводиться информация о текущем процессе, о текущей фазе процесса, а  также фактические значения параметров.

Стерилизующим агентом служит пар с температурой 121-134(С. Пар производится электрическим парогенератором, встроенным в стерилизатор.

Стерилизаторы серии HS 44 предназначены для обработки с помощью специализированных программ разнообразных изделий и материалов, таких как: инструменты, узлы и детали аппаратов, стекло, пластик, кожа, текстиль, горячие или холодные жидкости в открытых или вентилируемых контейнерах.

Европейский стандарт EN 285 предписывает применение только фиксированных программ. Контрольно-управляющее оборудование  стерилизаторов серии HS 44 позволяет изменять программы.

Камера представляет собой камеру с цельной рубашкой с толщенным листом по длинным сторонам. Это означает, что внешнего усиления не требуется. Ребра жесткости в виде сварных  U-образных секций используются только на одном конце камеры однодверных стерилизаторов. После снятия теплоизоляции все сварные швы становятся полностью доступными для осмотра.

Для уменьшения образования конденсата в камере стенки камеры и дверь камеры подогреваются с помощью электрических нагревательных элементов  в форме матов, подсоединенных с внешней стороны камеры.

Вакуумная система, состоящая из циркуляционного насоса, эжектора и сепаратора, служит для удаления воздуха, пара и конденсата из камеры. Вода в вакуумной системе постоянно разбавляется водой из резервуара для воды.

Конденсатор, установленный между камерой и вакуум-насосом, преобразует остаточный пар в воду. Такое уменьшение прокачиваемого объема позволяет сделать работу эжектора более эффективной  и оберегает насос и трубы от воздействия высоких температур.

Сливная система с хорошей звукоизоляцией, обслуживающая вакуумную систему, и хорошо подобранная по размерам теплоизоляция камеры позволяют свести к минимуму воздействие стерилизатора   на окружающую среду и облегчают выбор места для его установки.

Стерилизаторы HS44 не требуют подключения сжатого воздуха, например, для пневматических клапанов или для работы двери. Обычно эти стерилизаторы требуют подключения лишь электропитания и обычной воды. Исключением являются модели, не оборудованные встроенной системой очистки воды. В этом случае необходимо обеспечить также подачу на стерилизатор очищенной воды, например, деионизированной водой или воды, пропущенной через установку обратного осмоса. Такая вода используется для производства встроенным парогенератором чистого пара.

## Обзор предохранительных устройств

Панели обшивки стерилизатора должны предотвращать доступ оператора к внутренним частям стерилизатора. Только специально обученный персонал может иметь доступ к внутренним частям стерилизатора.

В установках, поставляемых без панелей обшивки, необходимо предотвратить  общий  доступ, который обычно позволен только для специально обученного персонала.  Самый простой способ предотвращения доступа – установка оборудования в закрываемых на замок помещениях.

Более подробная информация об вышеупомянутых предохранительных устройствах приведена в разделах "Проверки безопасности", "Технические данные" и "Периодическое обслуживание".

### Компоненты, обеспечивающие безопасность

Каждый стерилизатор снабжен  определенными  компонентами, назначением которых является обеспечение безопасности персонала. Эти компоненты отмечены показанным ниже символом в:

- электрических схемах

- схемах трубной обвязки

- перечнях запасных частей

Компоненты безопасности подвергаются  специальным проверкам на допустимость их использования в качестве элементов безопасности, поэтому они не должны заменяться  на какие-либо другие без согласования с производителем стерилизатора Getinge.

Очень важно поддерживать эти компоненты в хорошем рабочем состоянии для обеспечения выполнения ими  своих  предохранительных функций на все время службы стерилизатора.

Показанный знак используется не только в качестве указателя наиболее важных компонентов, но и для подчеркивания таких других факторов безопасности, требующих особого внимания, таких как: специальные замеры, допуски, материалы и пр.

### ДВЕРИ

Двери удерживаются в закрытом состоянии на протяжении всего рабочего цикла,  а также при прекращении подачи электропитания.  Двери невозможно открыть до тех пор, пока не будет выполнено условие:

Давление в стерилизационной камере = атмосферное давление,

даже в том случае,  если будет подана неверная команда на открывание дверей. Скользящая дверь приводится в движение электроприводом. Объект, мешающий перемещению двери вверх, оказывает давление на пластину, проходящую по верхней кромке двери, что приводит к включению концевого датчика, который до этого был деактивирован.  Направление движения двери меняется на обратное, и дверь опускается вниз в безопасное открытое положение. Эта мера предотвращает травмы оператора и повреждения материалов.

Приводы двери самоблокирующиеся. Это означает, что внутреннее трение предотвращает движение при отсутствии подачи электропитания. Если электропитание отключается в то время, когда двери закрыты, они остаются в закрытом состоянии.

### АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ

На передней панели рядом с дверью установлена кнопка, выполняющая две функции:

А. При включенном перемещении двери:
немедленно останавливает дверь. Нажатие этой кнопки во время перемещения двери вызывает срабатывание тревоги, которая сразу останавливает движение двери.

Б. При закрытой двери:
Во время выполнения процесса. Процесс прерывается, а все клапаны, подающие в камеру рабочие агенты, закрываются. Это вызывает срабатывание тревоги.

### Ключ для уполномоченного пользователя/для продвижения по программе

В установке на электрошкафу имеется ключ, который позволяет передвигаться по программе и  останавливать программу в определенной фазе во время процесса или после срабатывания сигнала тревоги. В критических точках процесса  пошаговое выполнение блокируется программой. Этот ключ может также использоваться для предотвращения несанкционированного доступа к некоторым функциям и тестовым программам, которые требуют специальных знаний.

### СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ ОБШИВКИ

Наружные панели стерилизатора снимаются только с помощью специальных инструментов или ключей. Эти панели служат барьером для оператора, но не для специально обученного технического персонала.

Поверхности изготовленных из нержавеющей стали панелей, находящиеся в пределах досягаемости оператора, теплоизолированы и охлаждаются до безопасной температуры.

### КЛАПАНЫ

Обычно электромагнитные и/или пневматические клапаны сконструированы так, что закрываются благодаря усилию пружины. Это предотвращает нежелательный проток через них в случаях непредусмотренного отключения управляющего напряжения или воздуха. Таким способом обеспечивается  безопасность в случае неисправности клапана.

### СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Камера стерилизатора является сосудом, работающим под давлением, спроектированным и изготовленным в соответствии с правилами и нормами  соответствующих надзорных органов.

Внутренняя система подачи пара в стерилизатор защищена от превышения давления предохранительным клапаном, установленным   на стерилизаторе.

Линии подачи воды от внешней сети должны быть рассчитаны на высокое давление и защищены от избыточного давления предохранительными клапанами в соответствии с действующими стандартами и нормативами. Поставщик стерилизатора не несет ответственности за  эти клапаны. Допустимые значения давления подаваемых рабочих сред указаны в технических данных.

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Предохранительные клапаны ограничивают давление в системе, обеспечивая последнюю линию защиты от превышения расчетного давления сосуда. Предохранительные клапаны следует регулярно инспектировать через предписанные графиком интервалы времени.

### Мониторинг закрывания и блокировки двери  двери

Все клапаны, участвующие в подаче рабочих агентов в камеру, остаются закрытыми до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:  дверь закрыта, прокладка двери опрессована, дверь блокирована клиновыми замками, чтобы обеспечить герметизацию камеры.

## Встроенный парогенератор

Стерилизатор оборудован парогенератором, в котором для производства пара используются электрические нагревательные элементы.

### Принцип работы

Парогенератор представляет собой нагреваемый электричеством алюминиевый блок с проходящим через него U-образным каналом. Такой парогенератор не может быть отнесен к сосудам, работающим под давлением, в соответствии со стандартом PED 97|23|EG. Парогенератор соединяется непосредственно с камерой, то есть между ними нет клапана.

На входе в парогенератор имеется распылительная насадка с генератором завихрений и фильтром. Насадка распыляет поступающую воду, которая очень быстро испаряется в канале и подается в камеру в виде пара.

Давление подаваемой воды создается насосом питающей воды. Между насосом питающей воды и парогенератором установлен электромагнитный клапан. Клапан открывается только, когда работает насос питающей воды.

Независимо от того, оборудован ли стерилизатор системой очистки воды или чистая вода подается на него из внешнего источника, вода проходит через встроенный резервуар для воды с воздушным разрывом.

Температура в парогенераторе измеряется с помощью датчика Pt100, установленного на выходе парогенератора. Управление температурой осуществляется по этому датчику (около 230(С)

### Предохранительный клапан парогенератора

Поскольку парогенератор непосредственно соединяется с камерой, он защищается предохранительным клапаном камеры.

### ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Парогенератор оборудован устройством защиты от перегрева с температурой срабатывания 320(С, датчик которого расположен на входе парогенератора.

Устройство защиты от перегрева и кнопка сброса этого устройства установлены в электрическом шкафу.

Смотрите также раздел "Уставки и органы управления парогенератора" в главе "Рекомендации и инструкции" в Руководстве по обслуживанию.

# Процесс

## Паровая стерилизация

Универсальный  процесс паровой стерилизации  может быть условно разделен на три  основные фазы:

| А. Предварительная обработка В. Стерилизация С. Заключительная обработка |  |
| --- | --- |

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Известно,  что влажность является обязательным элементом для получения стерильности при помощи пара.  Отсюда следует, что очень важен непосредственный контакт пара с микроорганизмами, подлежащими уничтожению.

Фаза предварительной обработки, состоящая из некоторого количества изменений давления  в  определенной последовательности,  эффективно  удаляет воздух, содержащийся в различных изделиях и материалах,  подвергаемых стерилизации,  одновременно создавая  требуемую влажность для последующей фазы стерилизации.  В зависимости от оснащения стерилизатора пар может пропускаться через камеру перед откачкой.

Удаление воздуха при паровой стерилизации водных растворов, находящихся в открытых контейнерах, достигается одним циклом предварительного вакуумирования или пропусканием потока пара, чтобы не доводить обрабатываемую жидкость до кипения во время периодов  декомпрессии  при циклическом процессе предварительной обработки.

### СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Для стерилизаторов,  снабженных блоком управления на базе микропроцессора,  отсчет фактического времени стерилизации  начинается  с  того момента фазы предварительной обработки,  когда датчик температуры в рабочей камере выдаст сигнал  о  достижении или превышении заданного в выполняемой программе значения температуры стерилизации. Если датчик температуры зарегистрирует значение вне температурной полосы или если температура в камере будет отличаться от выбранной температуры стерилизации более чем на  заданную величину, включится звуковой сигнал тревоги.

При стерилизации жидкостей температура стерилизации измеряется датчиком, помещенным в загрузку.  Условием запуска таймера стерилизатора является обнаружение обоими датчиками: датчиком в камере и датчиком в загрузке –   достижения запрограммированной температуры стерилизации.

### Заключительная обработка

Заключительная обработка  предназначена для снижения температуры и влажности обработанных изделий и материалов. Все типы изделий  и  материалов,  кроме жидкостей,  подвергаются воздействию вакуума глубиной более 70 мбар (а) в течение определенного  периода времени.  Вес

текстильных изделий и материалов после такой обработки может превышать первоначальный примерно на 1%, что представляет собой нормальную добавку воды во время фазы стерилизации.

Заключительная обработка водных растворов в открытых или вентилируемых  контейнерах состоит из периода естественного охлаждения,  когда температура и давление медленно понижаются, пока  температура жидкости  не  опустится  до уровня заведомо ниже точки кипения обрабатываемого раствора.  Процесс  ускоряется путем создания неглубокого вакуума  в камере,  когда давление в ней приблизится к атмосферному.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Жидкости могут стерилизоваться только в тех стерилизаторах, программа которых предусматривает такой тип загружаемого материала! |
| --- | --- |

Уравнивание давления после вакуумирования достигается впуском в камеру атмосферного воздуха через фильтр, предотвращающий проникновение в камеру бактерий. Эффективность фильтра составляет 99,998 % для частиц с размерами порядка 0,3 микрон (0,0003 мм).

Дверь стерилизатора будет оставаться уплотненной, пока в камере не установится атмосферное давление.

### АДАПТАЦИЯ ПРОЦЕССА

На результат процесса стерилизации влияет большое количество таких факторов, как: тип изделий, носители изделий, упаковочный материал и т.п. Управляющее оборудование имеет ряд функций, обеспечивающих возможность оптимизации процесса согласно требованиям каждого конкретного заказчика. Более подробная информация приведена в Руководстве по обслуживанию в разделе “Функции, программируемые пользователем”.

### Быстрый процесс

Быстрый процесс используется для обработки неупакованных твердых инструментов, предназначенных для немедленного использования, или изделий, предназначенных для нестерильного хранения, транспортировки и использования. Быстрый процесс можно использовать также для прогрева камеры перед обычным процессом паровой стерилизации.

Фаза предварительной обработки в быстрой программе заключается в пропускании потока  пара через камеру и циклов чередования откачки и  впуска пара, число которых меньше чем при обычной программе паровой стерилизации. Фаза стерилизации одинакова. Во время фазы заключительной обработки изделия в течение короткого времени подвергаются воздействию вакуума глубиной более 70 мбар (а).

## Сервисная программа

### Проверка камеры на герметичность (ТЕСТ УТЕЧКи)

Полностью автоматизированный процесс для паровых стерилизаторов

В стерилизаторах, снабженных аналоговым датчиком давления, тест утечки может выполняться автоматически. Тест утечки должен выполняться на стерилизаторе с пустой камерой. Кроме того, камера  должна быть нагретой, например, в результате выполненной перед тестом программы.

Процесс проверки на утечку имеет собственную программу (смотрите "Перечень программ"), которая начинается с откачки вакуумной системой  воздуха из камеры. Насос вакуумной системы останавливается, когда достигнут глубокий вакуум. В течение короткого времени после откачивания давление в камере немного возрастает. Это происходит не из-за утечек, а в результате испарения конденсата и изменений температуры/давления только что  разреженного остаточного пара.

Поэтому повышение давления в камере, вызываемое протечкой в камеру наружного воздуха, нельзя обнаружить до тех пор, пока не произойдет стабилизация условий в камере. Замеры давления и времени следует производить не раньше чем через 10 минут после остановки вакуум-насоса.

Удовлетворительными считаются результаты проверки при повышении допустимого давления не более чем на 13 мбар/10 минут. При неудовлетворительном исходе теста утечки включается сигнал тревоги.

В двухдверных стерилизаторах загрузочная дверь открывается после завершения теста на утечку либо автоматически, либо вручную, в зависимости от того, как было запрограммировано открывание двери.

А   Нормальный показатель вакуума 5 мин.

В   Стабилизация условий в камере 10 мин.

С   Время теста 10 мин.

D   Подъем давления макс. 13 мбар.

# Приборы и органы управления

### СТОРОНА ЗАГРУЗКИ

| 1. | Принтер |  | 4. | Выключатель питания цепей управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Манометр, давление в камере |  | 5. | Клавиша аварийного останова |
| 3. | Панель управления |  |  |  |

### Принтер

Смотрите инструкции по эксплуатации принтера в разделе «Компоненты» Руководства по обслуживанию.

### Панель управления

Ознакомьтесь с функциями операторской панели, изучив главу "Блок управления PACS 3000"

### Кнопка аварийного останова

Смотрите раздел "Обзор предохранительных устройств" в главе "Введение" настоящего Руководства.

# Эксплуатация

## заПуск программы

Оператор должен ввести необходимые параметры процесса и другую информацию, запрашиваемую управляющей системой. В тех системах, где активирован пароль для программ стерилизации, отличных от рутинных,  оператор должен ввести его сразу же после запуска.

Запуск программы с операторской панели ОР30

Оператор должен выбрать необходимую программу через операторскую панель кнопкой "Выбор программ" (CHOOSE PROGRAM). Для просмотра списка программ пользуйтесь клавишами со стрелками. Выбранная из списка программа вводится кнопкой «Ввод» (ENTER). Смотрите раздел "Блок управления РACS 3000".

- При включении светодиода в кнопке пуска процесс готов к запуску.

- Проверьте правильность номера программ на дисплее операторской панели.

- Запустите процесс, нажав кнопку пуска (START).

Запуск процесса предотвращается, если:

- имеется не подтвержденный оператором сигнал тревоги

- дверь не закрыта и не заблокирована в соответствии с обязательными условиями

- система управления обнаружила ошибку блокировки двери (что нарушает безопасность двери)

- задействован ключ пошагового выполнения программы в ручном режиме

- задействован ключ  блокировки двери (если стерилизатор снабжен таким ключом)

- нет подачи рабочих агентов, например, пара или охлаждающей воды (только в том случае, если стерилизатор снабжен соответствующими датчиками)

- не достигнута или превышена заданная температура рубашки камеры (только для программ, включающих нагрев рубашки)

Только для программ, защищенных паролем: после нажатия кнопки "Пуск" (START), появляется запрос на ввод пароля.

### Сообщения

Если оператор все же пытается запустить стерилизатор несмотря на то, что автоматика его предотвратила, на дисплей операторской панели выводится сообщение, указывающее на то обязательное условие запуска, которое не было выполнено.

| ( JACKET TEMP HIGH | Высокая температура в рубашке – идет охлаждение рубашки |
| --- | --- |
| ( JACKET TEMP LOW | Низкая температура в рубашке – идет подогрев рубашки |
| ( STEP KEY ON | Ключ пошагового перемещения включен |
| ( PRINTER ACTIVE | Идет печать – до конца распечатки пуск новой программы запрещен |
| ( UNCLEARED ALARM | Неподтвержденный сигнал тревоги – сигнал тревоги не подтвержден и блокирует запуск новой программы. |
| Door not closed | Дверь не закрыта – дверь стерилизатора плохо закрыта. |
| Low water level | Низкий уровень воды – уровень воды в резервуаре ниже допустимого (только для моделей, оборудованных системой тревоги при низком уровне). |
| STEAM GENERATOR | Парогенератор – не достигнута температура парогенератора, необходимая для запуска |

## Тревоги

Если во время простоя или выполнения программы возникает ошибка, то стерилизатор переходит в режим тревоги. Это – экстраординарная ситуация, но не опасная. Текущий процесс прерывается, а все выходные сигналы системы управления  автоматически переключаются таким образом, чтобы обеспечить безопасность персонала, оборудования и загрузки.

Описанные ниже действия происходят одновременно и предназначены для привлечения внимания оператора к тревожной ситуации:

- включается звуковой сигнал

- мигает индикатор тревоги          /  Process fault  (Нарушение процесса).

- наименование ошибки выводится на дисплей открытым текстом

- на стерилизаторах, укомплектованных принтером, сообщение о тревоге распечатывается как часть протокола процесса.

Ошибка автоматически регистрируется и сохраняется в файле регистрации ошибок (error log), который хранит информацию о последних двадцати ошибках.

|  | В случае срабатывания тревоги: Прочитайте на дисплее сообщение о неисправности. Нажмите клавишу "Alarm OK" (Сброс тревоги) или , подтвердив тем самым прием сообщения об ошибке и выключив звуковой сигнал. |
| --- | --- |

Коды ошибок приводятся далее в этом разделе

|  | В случае тревоги, относящейся к датчику температуры, датчику давления или к батарее подпитки памяти, следует вызвать техника по обслуживанию. |
| --- | --- |

### Срабатывание предохранительного клапана

Если сработал предохранительный клапан:

- Нажмите клавишу аварийного останова "EMERGENCY STOP".

- Если это не возымеет эффекта, отключите питание выключателем цепей управления на передней части стерилизатора.

- В аварийной ситуации можно выключить питание главным силовым выключателем

Немедленно вызовите технического специалиста.

### Устранение неисправностей

Неисправности, требующие вмешательства в работу системы, должны устраняться силами уполномоченного технического персонала.

### Тревога на простаивающем стерилизаторе

Срабатывание тревоги на простаивающем стерилизаторе блокирует возможность его запуска.

- Вызовите технического специалиста.

|  | Неправильно выбранный тип процесса при обработке жидкостей может создать угрозу для персонала и оборудования |
| --- | --- |

### Тревога на работающем стерилизаторе

Срабатывание тревоги во время процесса прерывает выполнение программы. Все клапаны закрываются, и условия внутри камеры стабилизируются. По завершении процесса включается красный индикатор  Process Complete (Процесс завершен).

После срабатывания сигнала тревоги возможны два варианта действий:

- В  зависимости  от настройки  программы,  процесс  либо  завершается автоматически, либо выполнение процесса останавливается до тех пор, пока не будет нажата клавиша пуска  Start, после чего процесс завершается автоматически.

- Вызовите технического специалиста, который с помощью ключа для замка пошагового выполнения программы (STEPPING) может запустить продолжение процесса с того момента, когда возникла неисправность. Код неисправности остается на дисплее.

|  | По соображениям безопасности возможность обхода фазы уравнивания давления или фазы охлаждения заблокирована. |
| --- | --- |

### Гашение индикатора тревоги

Чтобы погасить индикатор Process Fault (Нарушение процесса), нажмите клавишу  или Reset (Сброс), когда стерилизатор перейдет в режим ожидания.

Для сброса некоторых типов сигналов тревоги, технический специалист должен сначала активизировать замок-переключатель Stepping/ Authorized user (Пошаговое продвижение по программе/ Уполномоченный пользователь).

### Повторяющиеся тревоги

Если повторяющиеся сигналы тревоги делают невозможным завершение программы, вызовите технического специалиста, который доведет программу до конца вручную. В случае возникновения нескольких неисправностей на дисплей выводится сообщение только о последней из них.

|  | Обратите внимание на то, что неисправности датчика в определенных фазах оказывают влияние на ручное управление. Продвижение по фазам вручную должно выполняться только обученным персоналом. |
| --- | --- |

### Распечатка тревог при документировании процесса

Когда основная ошибка вызывает появление одной или нескольких вторичных ошибок, на операторскую панель выводится сообщение только о последней возникшей неисправности. Однако если стерилизатор оборудован принтером, распечатаны будут все ошибки с указанием времени их возникновения.

### Двери

Когда прерывается процесс на двухдверных стерилизаторах, разгрузочная дверь не открывается. Исключением является случай, если неисправность возникает на поздних этапах процесса, когда уже началась откачка из канавки дверной прокладки.

Дверь можно открыть только после ввода правильного пароля. Более подробная информация приводится в описании меню в главе “Блок управления PACS 3000”.

### Сигналы тревоги парогенератора

Сигнал тревоги по неисправности парогенератора означает, что сработала защита от перегрева. Возможные причины:

- транспортировка стерилизатора проходила при температуре ниже нуля

- неисправность системы контроля температуры стерилизатора.

Вызовите технического специалиста, который может определить и устранить неисправность в соответствии с описанием, приведенным в разделе “Рекомендации и инструкции”.

## Коды неисправностей

Перечисленные ниже сообщения о неисправностях используются системой управления. Если последовательно возникает несколько неисправностей, на дисплей выводится только код последней из них.

Если стерилизатор оборудован принтером, сообщение о неисправности будет распечатано. В случае возникновения вторичных неисправностей распечатаны будут все сообщения об ошибках.

Информация о последних двадцати неисправностях хранится в системе управления и доступна через меню обслуживания. Если стерилизатор оборудован принтером, эта информация может быть распечатана.

### Коды обслуживания

Когда на дисплее появляется слово SERVICE (Обслуживание), это означает, что необходимо выполнить обслуживание стерилизатора силами технического специалиста. Ниже приводится разъяснение кодов.

|  | ВНИМАНИЕ! Никаких неисправностей не возникло. Стерилизатором по-прежнему можно пользоваться. |
| --- | --- |

| Код неисправности/Сообщение |  | Разъяснение |
| --- | --- | --- |
| Battery error Разряд батареи (Сообщение) |  | Батарея подпитки памяти системы разрядилась. Возможна утрата программ и хранимых в памяти параметров. |
| AI fail-chamber Отказ датчика температуры камеры |  | Датчик температуры камеры вышел из строя |
| AI fail-jacket Отказ аналогового входа - рубашка |  | Датчик температуры рубашки вышел из строя |
| AI fail-pressure Отказ аналогового входа – давление |  | Датчик давления вышел из строя |

|  | Ошибки при устранении перечисленных выше неисправностей могут приводить к ситуациям, представляющим опасность для людей. Всегда вызывайте обученного технического специалиста. |
| --- | --- |

| Код неисправности |  | Разъяснение |
| --- | --- | --- |
| HIGH PRESSURE Высокое давление |  | Давление в камере в фазе стерилизации превысило допустимый предел. |
| Jacket TEMP HIGH Высокая температура рубашки |  | Температура в рубашке превысила пределы, допустимые для данной части процесса. |
| DOOR NOT CLOSED Дверь не закрыта |  | Дверь (двери) не закрыта |
| DOOR NOT LOCKED Дверь не заперта |  | Дверь (двери) не заперта и не заблокирована |
| PUMP Failure Неисправность насоса |  | Остановился вакуум-насос. |
| High Temperature Высокая температура |  | Температура в камере превысила допустимый предел во время фазы стерилизации |
| Low Temperature Низкая температура |  | Температура в камере ниже допустимого предела во время фазы стерилизации |
| phase TimEOUT Тайм-аут фазы |  | Фаза, указанная на дисплее, превысила лимит времени, отведенный на ее завершение. Проверьте, связана ли ошибка с компонентами, или она связана с подачей рабочих агентов (вода, пар и т.д.) |
| post. Timeout Тайм-аут заключительной обработки |  | Фаза заключительной обработки превысила лимит времени, отведенный на ее завершение. Проверьте, связана ли ошибка с компонентами, или она связана с подачей рабочих агентов (вода, пар и т.д.) |
| MAINTENANCE Обслуживание (Сообщение) |  | Этот текст появляется, когда истекает запрограммированный интервал между обслуживаниями и завершается текущий процесс. Текст удерживается на дисплее, пока не будет деактивирован техническим персоналом. Стерилизатором можно по-прежнему пользоваться. Немедленно вызовите инженера по обслуживанию. |
| Leak rate fail Утечка велика |  | Результат автоматического теста на утечку неудовлетворительный. |
| Supervisor error Неисправность Супервизора |  | Независимый мониторинг времени и температурных условий, выполняемый системой Supervisor, выявил, что некоторые или все условия не были выполнены, и система включила сигнал тревоги. |
| Power failure Неисправность электрической сети |  | Перерыв в подаче электроэнергии более чем на 10 секунд. |
| Emerg. Shutdown Аварийный останов |  | Выполнение программы остановлено нажатием кнопки аварийного останова. |
| Steam generator fault Неисправность парогенератора |  | Подача питающей воды в парогенератор прекратилась. |

| Код неисправности |  | Разъяснение |
| --- | --- | --- |
| WATER FAILURE Качество воды |  | Плохое качество воды, используемой для питания парогенератора. Необходимо проверить систему подачи воды. Возможно, требуется замена фильтров. |
| Door interlock Блокировка двери |  | Неисправна контролируемая концевым выключателем двери независимая блокировка впуска рабочих агентов в камеру. |
| Press. interlock Блокировка по давлению |  | Неисправна контролируемая датчиком давления в камере, монитором давления или системой Supervisor независимая блокировка впуска рабочих агентов в камеру. |
| Pacs fault Неисправность Pacs |  | Связь системы управления с платами входов или выходов. Немедленно вызовите инженера по обслуживанию. |
| AIR DET FAIL Неполадка детектора воздуха |  | Детектор воздуха обнаружил слишком большое количество воздуха в камере. Примечание: Не на всех стерилизаторах. |
| AI fail-air det (Отказ аналогового входа – детектор воздуха) |  | Датчик температуры детектора воздуха вышел из строя. |
| Low water level Низкий уровень воды (Сообщение) |  | Уровень воды в резервуаре слишком низкий. Примечание: Не на всех стерилизаторах |

## Общие рекомендации по использованию стерилизатора

- Держите дверь стерилизатора закрытой, когда не проводится стерилизация.

- Если трудно получить сухие изделия, фазу окончательной обработки можно изменить. Смотрите отдельное “Руководство по паровой стерилизации”.

- Прочтите раздел об упаковочных материалах, загрузке и разгрузке стерилизатора в “Руководстве по паровой стерилизации”.

- Прежде чем начинать процесс, прочтите Руководства к медицинским устройствам.

- Будьте внимательны ко всему, что покажется необычным: к утечкам,  гудению электромагнитных клапанов, заеданию механических узлов и т.п. Устраняйте причины необычных явлений до того, как они приведут к отказу стерилизатора.

### Опасность пожара

Имеются сообщения о возгорании текстильных изделий в камере стерилизатора. Во всех случаях это происходило из-за чрезмерного пересушивания и перегрева загрузки. Существует две возможные причины:

- Изделия загружают в  нагретую камеру и оставляют там на длительное время, не запуская процесс. Можно предположить, что возгорание происходит, когда загрузка снова увлажняется при пуске пара в камеру.

- Загрузка остается в камере на длительное время при незавершенном процессе. Это  может случиться,  если процесс  прерывается  из-за неисправности, и загрузку не извлекают из камеры.
Возгорание возникает, когда процесс завершается и загрузка попадает под действие воздуха.

Пользователи должны знать о подобных рискованных ситуациях и установить порядок, не позволяющий оставлять загрузки в нагретой камере дольше чем необходимо.

### Загрузки из изделий разной формы

- Укладывайте изделия чашеобразной формы так, чтобы в них не скапливалась жидкость.

- Пустые контейнеры (бутыли, колбы, пробирки и т.п.) укладывайте отверстиями книзу.

- Тяжелые изделия располагайте в нижней части камеры.

## Еженедельная очистка

### Очистка наружных частей

Очистите наружные поверхности стерилизатора из нержавеющей стали обычным бытовым моющим средством, не содержащим абразивных добавок. Будьте осторожны при очистке окрашенных частей, шильдиков с текстом и пластмассовых деталей

### Очистка камеры

При очистке внутренней части камеры необходимо отключить электропитание стерилизатора  для предотвращения  случайного закрывания двери и нагрева рубашки камеры.

- Включите электропитание стерилизатора и откройте дверь, нажав клавишу "Open door" (Открыть дверь), если дверь не была открыта до этого. Электропитание включается специально  только для открытия двери.

- Выключите электропитание. Дайте стерилизатору остыть до начала работы.

|  | Дайте стерилизатору полностью остыть перед его очисткой. |
| --- | --- |

- Очистите два сетчатых фильтра в сливе в полу камеры.

- Выньте      полки,      направляющие     полок,     снимите    пластины    и   т.п.  и очистите полость камеры.
Пользуйтесь средствами очистки, не содержащими хлора. В случае налипших трудноудалимых загрязнений можно применить чистящие порошки. Никогда не пользуйтесь стальными мочалками и щетками!
Стерилизаторы, часто используемые для стерилизации растворов соли, требуют тщательной очистки, поскольку остаточные загрязнения могут вызвать серьезную коррозию даже деталей из нержавеющей стали. Для этой цели лучше всего подходят кислые очистители. Однако после их применения необходима тщательная промывка.

- После очистки включите электропитание стерилизатора и закройте дверь нажатием соответствующей клавиши.

- Разгрузочная дверь двухдверного стерилизатора может быть открыта для очистки повторением процедуры, описанной в пп.1-5. Обратите внимание, что на стерилизаторах SPF и стерилизаторах с контролируемым рабочим потоком могут существовать ограничения на открывание дверей.

- По окончании очистки закройте обе двери стерилизатора.

### Тест Бови-Дика

Тест Бови-Дика предназначен для выявления нарушений способности стерилизатора удалять  воздух, а также для обнаружения утечек или повышенного содержания неконденсирующихся газов в паре. При тестировании, в соответствии со стандартом EN 285, индикаторная бумага закладывается в центр контрольной упаковки. Эта упаковка должна быть квадратной формы, длиной 220 - 300 мм и высотой приблизительно 250 мм, и  представлять собой сверток бельевой материи из 100-процентного хлопка. Предварительная обработка в программе теста должна быть идентичной предварительной обработке в рутинных программах стерилизации, а длительность стерилизации может быть адаптирована к рабочим характеристикам стерилизатора, но не должна превышать 3,5 минуты.

Когда индикаторная бумага в достаточной мере подверглась действию пара при определенной температуре, дальнейшее воздействие может скрыть индикацию каких-либо нарушений. Поэтому в программе теста Бови-Дика фирмы Getinge используется самое короткое из возможных время стерилизации, чтобы никакие отклонения не были скрыты из-за "передержки".

В ежедневной работе описанные выше стандартизированные контрольные упаковки иногда заменяются из соображений удобства одноразовыми упаковками различного типа, выпускаемыми многими производителями. Поскольку эти упаковки обычно даже более чувствительны к "передержке", чем стандартизированные контрольные упаковки, очень важно правильно выбрать модель.  Для программы теста Бови-Дика фирмы Getinge необходимо использовать тестовые упаковки, соответствующие стандарту BS 7720:1995.

## Утвержденные (одобренные) расходные материалы

Расходные материалы используются для различных целей, например, для упаковки подлежащих стерилизации изделий, для испытаний, для замены частей стерилизатора с ограниченным сроком эксплуатации или в качестве стерилизующих сред при низкотемпературной стерилизации. Приведенный ниже перечень расходных материалов может служить руководством по использованию со стерилизаторами фирмы GETINGE, имеющими маркировку СЕ.

|  | Всегда перед использованием расходных материалов проверяйте, имеется ли на них маркировка срока годности. |
| --- | --- |

### Материалы для упаковки изделий, подлежащих стерилизации

Упаковочные материалы должны соответствовать  используемому способу стерилизации, носителю загрузки и изделиям, подлежащим стерилизации. Для гарантии совместимости со стерилизаторами Getinge Пользователь отвечает за то, чтобы упаковочные материалы и применяемые методы соответствовали Европейскому стандарту EN868-1 (или соответствующему национальному стандарту), в других разделах которого оговариваются также особые требования к различным типам упаковочных материалов.

### Упаковочные материалы для паровой стерилизации

Фирма GETINGE рекомендует применять бумажную упаковку для текстиля и для сеток с инструментами в корзинах и контейнерах.

Фирма GETINGE рекомендует использовать бумажно-пластиковые мешки для отдельно пакуемых изделий.

### Упаковочные материалы для формальдегидной или этиленоксидной стерилизации

Фирма GETINGE рекомендует применять для этих способов стерилизации бумажно-пластиковые мешки. Использование бумажно-пластиковых мешков, предназначенных для паровой стерилизации, рекомендовано и для стерилизации формальдегидом.

### Изделия, предназначенные  для испытаний

Пользователь несет ответственность за проведение рутинных проверок качества работы стерилизатора согласно Европейскому стандарту EN554 или EN550 (в зависимости от типа стерилизатора) или соответствующему национальному стандарту. На рынке имеются разнообразные контрольно-испытательные изделия, которые могут быть полезными Пользователю.

Химические индикаторы

Химические индикаторы, используемые при испытаниях различных типов стерилизаторов, должны удовлетворять требованиям Европейского стандарта EN867-1 (или соответствующего национального стандарта), в других частях которого оговариваются также особые требования к различным типам индикаторов.

Фирма GETINGE при выполнении паровых процессов стерилизации рекомендует пользоваться химическими индикаторами. Выбор индикаторов для иных типов процессов, т.е. оценка пригодности индикаторов, производимых различными изготовителями, к процессам, выполняемым стерилизаторами GETINGE, возлагается на ответственность Пользователя.

Общепринятым методом испытаний, в котором применяются химические индикаторы, является тест Бови-Дика с контрольной упаковкой или ее одноразовым эквивалентом. Более подробная информация приведена в разделе "Тест Бови-Дика".

Биологические индикаторы

Биологические  индикаторы,  применяемые  в   испытаниях   различных   типов стерилизаторов, должны удовлетворять требованиям Европейского стандарта  EN866-1 (или соответствующего национального стандарата),  в других  частях  которого  оговариваются  также особые требования к различным типам индикаторов.

Фирма GETINGE рекомендует применять биологические индикаторы в паровых процессах стерилизации. Выбор индикаторов для иных типов процессов, т.е. оценка пригодности индикаторов, производимых различными изготовителями, к процессам, выполняемым стерилизаторами GETINGE, возлагается на ответственность Пользователя.

### Периодически заменяемые части стерилизаторов

Запасные части

Для гарантии работоспособности стерилизатора и безопасности обрабатываемого продукта части самопишущих приборов, принтеров или иные части, необходимые для выполнения периодического обслуживания, должны быть оригинальными запасными частями, поставляемыми фирмой GETINGE, или же частями, одобренными и утвержденными Отделом послепродажного обслуживания фирмы GETINGE.

Каталожные номера оригинальных запасных частей фирмы GETINGE указываются в соответствующих разделах Руководства по обслуживанию.

Стерилизующая среда для низкотемпературных формальдегидных или этиленоксидных стерилизаторов

Низкотемпературная стерилизация может выполняться только в специальных стерилизаторах, предназначенных для этих целей. В случаях стерилизации с помощью формальдегида или этиленоксида эти стерилизующие агенты добавляются из контейнеров, устанавливаемых на стерилизаторе.

Раствор формальдегида

Контейнеры с раствором формальдегида поставляются готовыми к употреблению и устанавливаются на стерилизатор оператором.

Информация о концентрации, объеме, упаковке, способах обращения и свойствах вещества приводится в соответствующих разделах  "Руководства по эксплуатации" и в разделе "Общие рекомендации для формальдегидных стерилизаторов".

Этиленоксид

Контейнеры с этиленоксидом поставляются готовыми к использованию и устанавливаются на стерилизатор специально обученным техническим персоналом.

Более подробную информацию об этиленоксиде и его свойствах можно найти в соответствующих разделах "Руководства по обслуживанию" и в разделе "Общие рекомендации по использованию этиленоксидных стерилизаторов".

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящие Инструкции по эксплуатации предназначены для ежедневного пользования стерилизатором.

Один экземпляр этих Инструкций вместе с одним экземпляром программных комбинаций при поставке укладывается в камеру стерилизатора.

Эти два документа должны иметься у оператора при работе с панелью управления.

# Инструкции по эксплуатации

## Эксплуатация

|  | Этот стерилизатор не должен использоваться для обработки материалов, не перечисленных в списке программ (смотрите раздел "Комбинация программ"). Патогенные материалы не должны обрабатываться в этом стерилизаторе. |
| --- | --- |

|  | Внимание! Опасность пожара! Не оставляйте изделия в нагретой камере. Смотрите раздел "Эксплуатация". |
| --- | --- |

|  | Берегитесь горячих поверхностей внутри стерилизационной камеры, когда двери стерилизатора открыты! |
| --- | --- |

|  | Держите двери стерилизатора закрытыми, когда это только возможно, чтобы избежать потерь энергии и нежелательного нагрева помещения. |
| --- | --- |

## Подготовка к ежедневной работе

- Ознакомьтесь с функциями клавиш панели управления и  назначением сигнальных ламп,  прочитав раздел о системе управления PACS 3000.  Проверьте, как заданы  программируемые  пользователем функции в данном стерилизаторе.

- Перед закрыванием двери всегда проверяйте, не загрязнены ли  контактные поверхности двери и прокладки. Если необходимо, очистите их.

|  | Проверьте и убедитесь, что уплотняющая поверхность прокладки двери чистая. Загрязнение может стать причиной утечек и, как следствие, привести к контаминации чистых помещений |
| --- | --- |

- Включите подачу воды.

- Включите сетевой  выключатель машины.

- Проверьте и убедитесь, что в самописцах и принтерах достаточно бумаги. Когда закладка бумаги заканчивается, видна красная линия.

- Если стерилизатор был выключен или находился в режиме ожидания с открытой дверью камеры в течение длительного времени, рекомендуется выбрать программу быстрого процесса и закрыть дверь, нажав кнопку закрывания двери. Затем дождитесь, пока не будут выполнены все условия для запуска, например, нагрев парогенератора и рубашки камеры до минимальной температуры необходимой для запуска.

- Выполните короткий процесс с пустой камерой в качестве первого за этот день. Это делается для прогрева камеры и дверей камеры.

### Выполнение программ

- Выберите нужную программу. Обозначение выбранной программы будет выведено на дисплей панели управления.

Пароль параметров

- Прежде чем менять программируемый параметр, необходимо ввести пароль доступа к изменению параметров, после чего можно менять все параметры (смотрите "Комбинацию программ")

Программы, защищенные паролем

- Программы, не предназначенные для рутинного использования, защищаются паролем. Прежде, чем выбрать для выполнения защищенную паролем программу, следует обдумать свои действия. Примерами защищенных программ могут служить тестовые программы, программы для аварийных ситуаций, программы с возможностью выбора параметров или программы, использующие вместо пара другие стерилизующие агенты.

- Загрузите стерилизатор.

### Запуск стерилизатора с операторской панели ор 30

- Убедитесь, что подача рабочих сред включена.

- Закройте дверь нажатием клавиши  Close door (Закрыть дверь).

|  | Прежде чем нажать клавишу Start (Пуск), следует выполнить адаптацию процесса. Если светодиод кнопки запуска не загорелся, значит не были выполнены определенные условия; смотрите также разделы "Эксплуатация" и "Блок управления". |
| --- | --- |

Нажмите клавишу   Start (Пуск), когда загорится индикатор.

Процесс начнется, если выбрана обычная программа.

Если выбрана программа защищенная паролем, происходит следующее:

- Появляется меню для  ввода пароля.

- Введите пароль и нажмите клавишу ENTER (Ввод)  .

Процесс начинается

### После завершения процесса

|  | Берегитесь горячих поверхностей внутри камеры стерилизатора, когда дверь открыта! |
| --- | --- |

Ход процесса отображается на  панели управления.

### Управление процессом завершения с операторской панели

- При удовлетворительном окончании процесса загорается зеленый

светодиодный индикатор  Process completed (Процесс завершен). Нажмите клавишу  Open door (Открыть дверь), если дверь на разгрузочной стороне не открывается автоматически.

- Немедленно выберите новую программу, если не надо повторить предыдущую в следующем цикле стерилизации.

### Проверка программы процесса

Проверьте, удачно ли завершился процесс. Для этого необходимо сравнить распечатку процесса с валидационной распечаткой для  соответствующего типа загрузки.

### Обращение с обработанными материалами

Помните о том, что при разгрузке обработанные изделия могут быть  горячими. Поэтому располагайте их таким образом, чтобы выделяемое изделиями остаточное тепло оказывало минимальное влияние на рабочую среду.

|  | Помните о том, что изделия сразу же после разгрузки могут быть очень горячими. Дайте материалам остыть или пользуйтесь защитными перчатками. |
| --- | --- |

### Действия при завершении работы на стерилизаторе

Если местные правила не предписывают иного:

- Оставьте включенным электропитание стерилизатора.

- Осмотрите сетку на дне камеры и , если необходимо, очистите. Сетку можно поднять с помощью, например, маленькой отвертки. После очистки проверьте и убедитесь, что кольцевая прокладка не повреждена. Если необходимо, замените ее.

- Закройте дверь стерилизатора.

- Закройте вентили подачи воды.

При необходимости (например, перед работами по очистке или обслуживанию):

- Откройте дверь стерилизатора.

- Выключите электропитание стерилизатора на время достаточное для охлаждения стерилизатора, например, на ночь.

- Очистите внутреннюю поверхность камеры. При этом необходимо пользоваться чистящим средством, не содержащим хлора.

|  | Стерилизатор перед очисткой обязательно должен быть охлажден Во избежание травм отключайте питание цепей управления. |
| --- | --- |

Смотрите инструкции по очистке в разделе «Эксплуатация», глава                                                 «Общие рекомендации по использованию стерилизатор».

### Показания индикатора «Process Complete» (Процесс завершен)

Нормальная рутинная программа.

После безошибочного  завершения  нормальной рутинной программы,      индикатор горит постоянным зеленым светом.

Программы обслуживания.

После завершения безошибочного автоматического теста утечки или фильтр Стерилизации, индикатор загорается мигающим зеленым светом.

Ошибочное выполнение нормальной рутинной программы

Если нормальный рутинный процесс завершен  с ошибкой или в аварийном режиме, индикатор светится постоянным красным светом.

Выполнение сервисной программы с ошибкой

После пошагового завершения сервисной программы или завершении сервисной программы в аварийном режиме, индикатор светится мигающим красным светом.

### Прекращение выполнения программы или срабатывания предохранительного клапана

С помощью кнопки аварийного останова «EMERGENCY STOP» на передней панели можно остановить программу в аварийной ситуации или	закрыть сработавший предохранительный клапан. Системы безопасности управления стерилизатором при этом не отключаются. Аварийный сигнал включается после остановки программы.

- Нажмите кнопку «EMERGENCY STOP»

- Следуйте инструкциям, приведенным ниже в разделе «Действия  при сигнале тревоги»

|  | Выключайте питание цепей управления силовым выключателем только в качестве крайней меры, так как это воздействует на систему безопасности стерилизатора. Главный силовой выключатель стерилизатора или рубильник можно выключать только в аварийной ситуации. |
| --- | --- |

|  | Покиньте помещение и вызовите технический персонал, если показания уровня давления в камере находятся в красном поле манометра . |
| --- | --- |

### Действия при сигналах тревоги

Программы, настроенные на автоматическое завершение:

- Программа завершается автоматически

Остановленные кнопкой аварийного останова процесс или программа при отсутствии автоматического завершения программы

- Запомните (запишите) фазу процесса, в которой произошла ошибка

- Выключите звуковой сигнал нажатием клавиши  или  ALARM OK (Сброс сигнала тревоги)

Действия при сигналах тревоги смотрите в главе «Эксплуатация», Раздел «Тревоги».

Если во время процесса произошла ошибка, то перед тем, как открыть загрузочную дверь, необходимо ввести пароль.

## Программная комбинация        Н32563

| Р1 Инструменты в упаковке, текстильные изделия, пористая загрузка |
| --- |
|  | Параметр | Диапазон | При поставке | Факт. |
|  | 1. Темп. стерилизации | 134(С | 134(С |  |
|  | 2. Время стерилизации | 3 – 7 мин. | 4 мин. |  |
|  | 3. Длит. поствакуума | 0 – 90 мин. | 5 мин. |  |
|  | 4. Пар, пост-пульс. | 0 – 90 мин. | 0 мин. |  |
|  | 5. Воздух, пост-пульс. | 0 – 90 мин. | 0 мин. |  |
| Р2 Чувствительный к температуре материал, резина, пластик, пористая загрузка |
|  | Параметр | Диапазон | При поставке | Факт. |
|  | 1. Темп. стерилизации | 121(С | 121(С |  |
|  | 2. Время стерилизации | 16 – 20 мин. | 16 мин. |  |
|  | 3. Длит. поствакуума | 0 – 90 мин. | 5 мин. |  |
|  | 4. Пар, пост-пульс | 0 – 90 мин. | 0 мин. |  |
|  | 5. Воздух, пост-пульс. | 0 – 90 мин. | 0 мин. |  |
| Р3 Быстрый процесс для единичных необернутых инструментов Нужен пароль! |
|  | Параметр | Диапазон | При поставке | Факт. |
|  | 1. Темп. стерилизации | 134(С | 134(С |  |
|  | 2. Время стерилизации | 3 – 90 мин. | 4 мин. |  |
|  | 3. Длит. поствакуума | 0 – 90 мин. | 3 мин. |  |
| Р4 Тест Бови-Дика Нужен пароль! |
|  | Параметр | Диапазон | При поставке | Факт. |
|  | 1. Темп. стерилизации | 121 - 135(С | 134(С |  |
|  | 2. Время стерилизации | 0 – 15 мин. | 1 мин. |  |
|  | 3. Длит. поствакуума | 0 – 90 мин. | 3 мин. |  |
| Р5 Жидкости в открытых или вентилируемых контейнерах Нужен пароль! |
|  | Параметр | Диапазон | При поставке | Факт. |
|  | 1. Темп. стерилизации | 105 - 135(С | 121(С |  |
|  | 2. Время стерилизации | 3 – 90 мин. | 20 мин. |  |
|  | 3. Поствакуум, изменение характеристики | 20 – 200 мбар. | 20 мин. |  |
| Р6 Автоматический тест на утечку Нужен Пароль! |
|  | Параметр | Диапазон | При поставке | Факт. |
|  | 1. Время стабилизации | 10-90 мин | 10 мин |  |
|  | 2. Время теста | 10 мин | 10 мин |  |
|  | Жидкости должны обрабатываться только с помощью специальных программ для жидкостей. Опасные отходы и взрывоопасные материалы не должны обрабатываться в этом стерилизаторе. Программы Р5 не соответствуют стандарту EN 285 и не должны использоваться для стандартной обработки медицинских устройств |

# Блок управления PACS 3000

Аббревиатура PACS означает Programmable Autoclave Control System (Программируемая система управления автоклавом).

Назначение системы управления –  генерирование команд и передача их на исполнительные компоненты стерилизатора для выполнения ряда процессов стерилизации в соответствии с заранее запрограммированными последовательностями действий. Командные сигналы генерируются программой микропроцессора блока управления в сочетании с измерениями текущих (мгновенных) значений параметров выполняемого процесса. Эти параметры в основном состоят из длительностей временных интервалов‚ температур и давлений.

Для программирования‚ мониторинга и регистрации данных процесса стерилизации к блоку управления могут подключаться разнообразные устройства.

Оператор взаимодействует с блоком управления при помощи панели управления‚ комбинации панели управления и персонального компьютера или стандартного персонального компьютера. Выпускаются несколько версий панелей управления: от  простейшей‚ состоящей из двух клавиш управления дверью и восьми светодиодных индикаторов состояния стерилизатора, до наиболее совершенной, позволяющей осуществлять программирование системы управления.

Все панели управления предназначены для мониторинга процессов путем вывода на дисплей по запросу оператора как значений любых заданных параметров, так и текущих (фактических) значений параметров процесса. Все связанные с отдельным процессом важные данные,  такие как: номер партии, номер оператора, дата и т.п. –  могут вводиться оператором.

Документирование программ, системных определений и данных процесса может осуществляться путем подключения принтера к блоку управления. Непосредственно к ЦПУ блока управления PACS 3000 можно также подключать ведущий компьютер.

Там, где требуется применение системы измерений и мониторинга, полностью независимой от системы управления стерилизатором, можно применять подключение системы PACS  Supervisor, содержащей в своем составе собственный ЦПУ, а также собственные платы измерений и управления. Система Supervisor производит измерения при помощи собственных отдельных датчиков температуры и давления параллельно с датчиками системы управления. Система Supervisor связана с ЦПУ блока управления и поэтому может использовать те же операторские панели, а также добавлять данные системы управления при документировании процесса. Система Supervisor может также участвовать в системе независимой блокировки, например, открывания дверей.

В микрокомпьютере имеется программа автоматической калибровки датчиков температуры и давления. Если альтернативные константы известны, они могут вводиться и вручную. Среди тестовых функций PACS 3000 имеются возможности активации аналоговых и цифровых выходов и мониторинга аналоговых и цифровых входов.

Аппаратное обеспечение управляющей системы стерилизатора разделено для того, чтобы панели управления можно было изготовить в виде  небольших отдельных блоков, легко устанавливаемых в наиболее удобных местах. ЦПУ, платы измерений и управления, блок питания размещены в отдельных конструктивных блоках и соединяются с операторскими панелями при помощи экранированных кабелей.

### Некоторые термины, относящиеся к  предмету

Процесс стерилизации (sterilization) означает последовательность обработок, формирующую процесс, целью которого является полное уничтожение всех жизнеспособных организмов. Применительно к стерилизаторам обычно осуществляется за счет удаления воздуха, тепловой обработки и фазы сушки.

Под термином стерилизация, или фаза стерилизации, (sterilizing), подразумевается та часть общего процесса стерилизации, в которой фактически происходит уничтожение организмов – тепловая обработка.

Аналогично двум описанным выше терминам, время (длительность) процесса стерилизации (sterilization time) означает продолжительность всего процесса от момента пуска до того момента, когда можно извлечь загрузку из стерилизатора. Длительность процесса (process time) означает то же самое, что время (длительность) процесса стерилизации.

Длительность фазы стерилизации (sterilizing time) представляет собой продолжительность только той части процесса, в течение которой в камере превалирует температура стерилизации.

Под параметром (parameter) в данном контексте подразумевается фактор, оказывающий влияние на ход стерилизации. Примерами параметров процесса стерилизации могут служить температура, давление, время, концентрация газа и т.п.

Значения параметров (parameter value) в программе могут быть как фиксированными, так и изменяемыми оператором (регулируемыми), включенными в выбираемые программы или  загружаться из системы более высокого уровня.

## Операторская панель ОР 30

## Индикаторы и органы управления

|  | Дверь (двери) закрыта |
| --- | --- |
|  | Двери закрыты и заперты |
|  | Процесс выполняется |
|  | Процесс завершен без ошибок |
|  | Неудачный процесс |
|  | Закрыть дверь |
|  | Открыть дверь |

|  | Сброс сигнала тревоги |
| --- | --- |
|  | Пуск |

## Дисплей

Дисплей разделен на несколько окон, в которых информация о процессе отображается, как описано ниже.

| Поля 1 – 3 | Параметры процесса |
| --- | --- |
| Поле 4 | Номер программы, название программы и длительность процесса Номер фазы, название фазы и длительность фазы |
| Поле 5 | Окно процесса |
| Поле 6 | Сообщение о неисправности (белым на красном фоне) |
| Поле 7 | Информационные сообщения (белым на синем фоне) |
| Поля 8-12 | Тексты клавиш, адаптированные для каждого меню |

### Функциональные клавиши

- Пять символов для функциональных клавиш появляются в нижней части окна символов. Тексты (максимум две строки по семь знаков) появляются в центре экрана.

- Тексты всегда отображаются на одном и том же месте. Например: если функция Home (Исходная позиция) активирована в любом из окон, она всегда появляется в позиции клавиши "два".

### Клавиши курсора

Для перемещения по меню на панели имеется пять клавиш. Эти клавиши всегда имеют одинаковые функции: четыре клавиши со стрелками (вверх, вниз, влево, вправо) и клавиша Enter (Ввод).

В основном окне процесса эти клавиши используются для перемещения по отображаемому на экране меню для выбора нужной функции.

### Использование операторской панели

Общая информация

- В систему отображения входит несколько экранов, позволяющих выбирать дополнительные функции, экраны для просмотра данных, а также несколько экранов с редактируемыми полями, позволяющими вводить/изменять данные.

- Для "пролистывания" всех доступных полей на отображаемом в данный момент экране  используются клавиши курсора. При выборе поля оно выделяется негативной подсветкой.

- Если в списке больше позиций, чем может поместиться в одном окне (около десяти), то отображаются первые десять, а справа на экране появляется полоса прокрутки.

- С помощью клавиш со стрелками можно прокрутить весь список. Когда курсор достигает последнего отображенного поля

списка, а в списке еще имеются пункты, нажатие кнопки "стрелка вниз" позволяет передвигаться по списку дальше по одному ряду за один раз.

- Все доступные для выбора списки и опции действуют, как циклические списки. То есть, при нажатии на клавишу со стрелкой вниз, когда выбрана (подсвечена) последняя опция, выбор "переносится" на первую опцию. Циклический характер функционирования списка не зависит от числа доступных опций.

- Клавиша HOME (Исходная позиция) всегда занимает позицию 2  и возвращает вас в главное меню, а также выводит текущего пользователя из системы.

- Системные сообщения, такие как: "System busy" (Система занята) и т.п. – появляются в виде всплывающих элементов.

Режимы отображения на экране

Дисплей имеет три режима отображения:

| А Read mode (Режим считывания) | Позволяет перемещаться между значениями |
| --- | --- |
| B Edit mode (Режим редактирования) | Позволяет изменять значения |
| C Save mode (Режим сохранения) | Позволяет сохранять значения после редактирования |

Редактирование поля

- Когда дисплей находится в режиме считывания, нажатие клавиши Enter (Ввод) переводит его в режим редактирования и позволяет редактировать выбранное поле.

- Клавиши со стрелками используются для внесения изменений в поле.

- Когда дисплей находится в режиме редактирования, нажатие клавиши Enter (Ввод) переводит его в режим сохранения.

- Клавиши со стрелками используются для выбора другого поля.

- Когда дисплей находится в режиме сохранения, нажатие клавиши Enter (Ввод) переводит его в режим редактирования и позволяет редактировать выбранное поле.

- Клавиша Save (Сохранить) сохраняет значения в системе управления Pacs  и переводит дисплей в режим считывания.

- Редактирование цифровых полей – Первая цифра мигает, а остальные негативно подсвечены. Мигающую цифру можно увеличивать/уменьшать с помощью клавиш со стрелками вверх/вниз. Нажатием клавиш со стрелками вправо/влево выбирают следующую цифру, что позволяет ее редактировать. Если, находясь на   крайней   правой   цифре,   нажать   кнопку  со  стрелкой  вправо,  курсор  не  переместится на другую цифру. То же относится к левой крайней цифре.
При нажатии клавиши Enter (Ввод) после редактирования цифрового поля система автоматически проверяет новое значение на соответствие допустимому диапазону.

- Редактирование полей опций – Все цифры в поле мигают. При нажатии клавиш со стрелками вверх/вниз значение поля меняется на предыдущее/следующее значение из списка. Если полю придано последнее значение из списка, то при нажатии клавиши со стрелкой вниз на экран выводится первое значение. Подобным образом, при нажатии клавиши со стрелкой вверх вместо первого значения на экране появляется последнее.

- Редактирование буквенно-цифровых полей – Изображение клавиатуры появляется на экране над изображением текущего экрана. Изображение клавиатуры непрозрачно. Курсор появляется там, где должно отображаться значение. Поле значения пустое. Выбирается первый символ на клавиатуре в помощью клавиш со стрелками. Нажатием клавиши Enter (Ввод) помещают выбранный символ в поле. Так, с помощью клавиши Enter (Ввод) и клавиш со стрелками, последовательно вводят в поле нужные символы. Клавиатура поддерживает как верхний, так и нижний регистры (строчные и заглавные буквы). Программная клавиша Shift Lock (Переключение регистра) позволяет переключать отображение символов на клавиатуре между верхним и нижним регистром. Нажатие программной клавиши ОК закрывает всплывающее меню и возвращает пользователя к предыдущему экрану. Символы вводятся в выбранное поле.

Клавиши ОК и Cancel (Отмена)

      - В режиме считывания (Read Mode) клавиша ОК возвращает пользователя к предыдущему экрану.

      - Для функциональной клавиши Cancel (Отмена) всегда используется позиция 1, и она имеет следующие функции:

        - В режиме считывания (Read Mode) – возвращает к предыдущему экрану. Подтверждения не требуется.

        - В режиме редактирования (Edit Mode) без всплывающих элементов – возвращает первоначальное значение поля и переводит дисплей в режим сохранения (Save Mode).

        - В режиме редактирования (Edit Mode) с всплывающими элементами  –  возвращает   первоначальное   значение   поля, возвращает   к   предыдущему   экрану   и   переводит  этот экран  в режим сохранения (Save Mode).

        - В режиме сохранения (Save Mode) – выводит на экран подсказку "Confirm Cancel" (Подтвердить отмену) (если выбрана эта функция), возвращает первоначальные значения для всех полей на экране и возвращает на дисплей предыдущий экран.

      - Если опция подтверждения сохранения или отмены в меню настройки панели установлена на значение "Yes" (Да), то при нажатии клавиши Save (Сохранить) появляется сообщение "Confirm Save?" (Подтверждаете сохранение?), позволяющее выбрать "да" (Yes) или "нет" (No). При выборе "Yes" (Да) значения на экране сохраняются, и вы можете продолжать. Выбор "No" (Нет) возвращает вас к экрану. Эта настройка выполняется в меню "System" (Система) и описана в Руководстве по обслуживанию.

      - Если опция подтверждения сохранения или отмены в меню настройки панели установлена на значение "Yes" (Да), то при нажатии клавиши Cancel (Отмена) появляется сообщение "Confirm Cancel?" (Подтверждаете отмену?), позволяющее выбрать "да" (Yes) или "нет" (No). При выборе " Yes " (Да) на экране восстанавливаются предыдущие значения, и вы можете продолжать. Выбор "No" (Нет) возвращает вас к экрану. Эта настройка выполняется в меню "System" (Система) и описана в Руководстве по обслуживанию.

## Древо меню операторской панели

## Описание древовидного меню операторской панели

### Выбран базовый дисплей (Chosen basic display)

Система управления имеет три режима отображения информации о процессе. Базовый режим задается в меню "Система", и именно он описан в Руководстве по обслуживанию. Описание трех возможных режимов дано в разделе "Настройка", в этом меню можно временно изменить режим отображения.

### Меню (Menu)

Параметры процесса (Process values)

Выводит на экран прокручиваемый список параметров, доступных для отображения.

График (Curve diagram)

Позволяет отображать два предварительно указанных параметра в виде возрастающих кривых.

Столбчатая диаграмма (Bar Chart)

Позволяет отображать два предварительно указанных параметра в виде вертикальных столбцов.

Дополнительная распечатка (Extra printout)

Эта опция доступна, только когда система управления находится в режиме ожидания.

При выборе этой функции на экран выводится новое окно со следующими опциями:

- Cancel (Отмена) – позволяет вернуться в предыдущее меню

- Home (исходная позиция) – позволяет вернуться в базовому дисплею

- No (Нет) – позволяет вернуться в предыдущее меню.

- Yes (Да) – позволяет выполнить распечатку последнего процесса и вернуться в предыдущее меню.

Выбрать Pacs (Choose Pacs)

Эта опция появляется,  только когда панель соединена с более чем одним блоком управления Pacs, или если стерилизатор оборудован системой Supervisor.

Меню Система (System Menu)

Описание приведено в Руководстве по обслуживанию. Для доступа в это меню необходим пароль.

Информация об устройстве (Apparatus info)

Выводит на экран (кроме прочих данных) описание системы управления в форме информации о версии панели и системы управления.

Яркость дисплея можно увеличить или уменьшить с помощью функциональной клавиши номер 2 Less bright  (Менее ярко) и функциональной клавиши номер 3 brighter  (Ярче).

### Выбрать процесс (Choose a process)

Выводит на экран список доступных процессов. Если в списке больше пунктов, чем помещается на экране, список отображается как прокручиваемый.

### Параметры (Parameters)

Выводит на экран список параметров. Символ "А" (Adjustable) перед параметром означает, что данным параметр можно регулировать.

Для того, чтобы изменить параметр, нажмите Edit (Редактировать). На экране появляется отображение буквенно-цифровой клавиатуры и сообщение с напоминанием ввести пароль. При вводе неправильного пароля на экране появится  сообщение "Wrong Code" (Неправильный пароль). Через несколько секунд на экране снова появится поле для ввода пароля.

Если пароль введен правильно, появляется список доступных параметров. Если список слишком длинный, чтобы поместиться на экране, он отображается как прокручиваемый.

Выберите нужный параметр, нажав клавишу Enter (Ввод). На дисплее  появится экран для ввода значений выбранного параметра.

Введите нужное значение и нажмите клавишу Enter (Ввод). Если введенное значение находится в допустимых пределах, оно передается на предыдущий дисплей. Нажмите клавишу Save (Сохранить), чтобы сохранить это значение, или клавишу Cancel (Отмена), чтобы восстановить предыдущие значения.

### Партия (Batch)

Эта опция доступна, только если данная функция определена. Для определения этой функции необходим компьютер.

Ввод данных о партии

Данные вводятся с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. Нажмите клавишу Save (Сохранить), чтобы сохранить введенные данные.

### Меню (Menu)

Эта функция появляется на экране только в ситуациях, когда активирована одна из запрограммированных функций.